| 纤维胆道镜电视系统技术参数及功能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产厂家 | 原装进口 |
|  | 资质材料 | 根据招标文件要求 |
|  | 主要技术参数和要求 | 功能说明 |
| 一、 | 系统概述： |  |
| 1.1 | 电源电压：220-240V AC |  |
| 1.2 | 纤维胆道镜电视系统主机包括： |  |
| 1.2.1 | 主机系统 |  |
| 1.2.2 | 视频信号输出：1组VBS信号、2组YC信号 | 多种信号输出，保证了信号输出稳定，便于兼容 |
| *1.2.3 | 摄像方式采用行间式1/4英寸CCD晶片 | 摄像头轻巧，操作方便 |
| *1.2.4 | PAL制式下有效像素≥47万 | 保证图像清晰度，便于观察 |
| 1.2.5 | 高辉度卤素光源150W | 为图象清晰提供充足亮度 |
| 1.2.6 | 14英寸液晶专业显示器：1024*768分辨率，RGB，YC等多种信号输入、输出。 | 直观的图像反馈，方便工作 |
| *1.2.7 | 软性纤维胆道镜 | 便于术中对胆囊及胆管的观察 |
| 1.2.8 | 医用专业台车 | 便于操作及流动性。 |
| 二、 | 技术参数及功能详述 |  |
| 2.1 | 电视系统主机（一台） |  |
| 2.1.1 | 视频信号输出：1组VBS信号、2组YC信号 | 多种信号输出，保证了信号输出稳定，便于兼容 |
| 2.1.2 | 主机具有白平衡功能 | 保证图像色彩真实 |
| 2.1.3 | 主机具有2档亮度调整功能 |  |
| *2.1.4 | 内置摩尔网格过滤器 | 确保获得优质的图像 |
| 2.1.5 | 摄像方式采用行间式1/4英寸CCD晶片 | 摄像头轻巧，操作方便 |
| 2.1.6 | PAL制式下有效像素≥47万 | 保证图像清晰度，便于观察 |
| *2.1.7 | 可与医院现有设备兼容互换使用 | 为多科室使用提供方便 |
| 2.2 | 光源（一台） |  |
| 2.2.1 | 高辉度卤素光源150W | 为图象清晰提供充足亮度 |
| 2.2.2 | 亮度可调 | 可满足术中不同要求 |
| 2.2.3 | 灯泡持续使用50小时 | 为手术提供足够的照明时间 |
| 2.3 | 监视器（一台） |  |
| 2.3.1 | 14英寸液晶专业显示器 |  |
| 2.3.2 | 带有RGB、YC等多路输入输出 | 直观的图像反馈，方便工作 |
| 2.4 | 软性纤维胆道镜（一根） |  |
| *2.4.1 | 视野角度：120度 | 为手术提供足够的视野范围，便于观察 |
| 2.4.2 | 视野方向：0度 |  |
| 2.4.3 | 景深距离：3-50mm |  |
| 2.4.4 | 照明方式：光导系统 |  |
| *2.4.5 | 先端部外径：5.0mm、插入部外径：6.0mm-8.0mm | 满足多种手术需要 |
| *2.4.6 | 弯曲部角度：上：130度-160度、下：90度-130度、左：60度-90度、右:60度-90度 | 满足多种手术不同角度需要 |
| *2.4.7 | 钳子管道内径：2.0mm | 为手术提供足够的器械通道 |
| 2.4.8 | 插入部有效长度：》380mm;全长：》670mm | 为手术提供足够的长度 |
| *2.4.9 | 渐软性设计，镜身整体密封，可浸泡消毒或气体消毒 | 方便医生使用，便于操作 |
| *2.4.10 | 可与医院现有设备兼容互换使用 |  |
| 2.5 | 医用台车（一台） |  |
| 2.5.1 | 带有液晶监视器悬挂支臂，方向可调 | 便于医生观察 |
| 2.5.2 | 自带台车锁定系统 | 提高使用安全性 |
| 2.5.3 | 带有镜体悬挂支架 |  |
| 2.6 | 手术器械 |  |
| 2.6.1 | 2.0mm有窗标准型活检钳一把 |  |
| *2.6.2 | 2.0mm网篮型取石网篮一套 |  |
| 三、 | 市场占有率高 | 要求提供安徽省用户名单，便于技术交流 |
| *四、 | 售后服务：要求安徽省有办事处及专业维修工程师 | 安徽省有办事处及专职维修工程师（提供办事处详细地址、办事处联系人及联系电话，专职维修工程师及联系电话），保证售后及时可靠 |
| 五、 | 技术服务 |  |
| 5.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用 |  |
| 5.2 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 |  |
| 5.3 | 设备保修期一年 |  |
| 六、 | 技术培训要求 |  |
| 6.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |