手术无影灯技术参数

一．产品技术规格：

照    度：160，000≥Ec≥80,000lx/120，000≥Ec≥60,000lx

色    温：4500±500K               显色指数：100≥Ra≥85

光斑直径：d10175±35mm/d10175±35mm  光束深度：≥700mm

亮度调节：CPU调光                  总辐照度值与照度比值：＜6mW/m2lx

主副灯切换：自动                  灯头直径：700/500mm

灯泡功率(24V): 150W/150W            电源电压：AC 220V±20﹪   50Hz

输入功率：400VA+10﹪                安装高度：2800-3200mm

二．产品材质及性能要求：

1.灯头体罩壳为优质铝板液压成型，钛合金大臂无焊接，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味。

2.适用于各种手术场合的需要，是现代手术室理想照明设备。

3.采用计算机辅助设计的反光器系统，光线色温接近于日光等级，管状的光束深度可达700mm以上，特殊的不透热辐射过滤器，可将热降低到最低限度。

4.进口材料制成的磨砂面板，使光线更加柔和。

5.进口铝板制成的多鳞片反光镜，无镀膜,永不褪色。

6.调光电路采用CPU控制，光区调节时可均匀递增、递减，并具有亮度记忆功能。单灯头配双灯设计，当主灯泡出现故障时副灯泡在1/2秒内自动切换点亮，并有主副灯泡损坏提示，确保手术的继续。主副灯泡更换简易、方便，可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒。

7.采用进口开关电源控制电压，使工作电压永远处于稳定状态，

8.采用进口名牌灯座、灯泡，灯泡平均使用寿命1000小时以上。

三．基本配置：

固 定 盘       1件          旋 转 臂         1套

平 衡 臂       2件          灯 头 体         2件

调焦部件       2套          消毒手柄         4个

灯    泡       4个          固定盘罩壳       1套

开关电源       2个