项目编号: LASZYY-SBK2019006

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年二月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“高频电刀及微波治疗仪”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：高频电刀及微波治疗仪

二、项目编号：LASZYY—SBK2019006

三、采购预算：2.3万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年3月4日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

六安市中医院

2018年2月26日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：高频电刀及微波治疗仪 项目编号：LASZYY-SBK2019006 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年3月4日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：2.3万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

第一包采购需求：高频电刀     数量：1台     预算：1万元

1、设备类型：Ⅰ类CF型普通设备

2、主载频率：625kHz±5%    调制频率：25kHz±5%

3、工 作 制：间歇加载连续运行，10s/30s

4、输出功率范围和最大开路输出的峰值电压

| 性能 工作模式 | 匹配负载下的输出功率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 输出功率范围 | 匹配负载 |
| 单极纯切 | 5～350W | 500Ω |
| 单极混切1 | 5～250W | 500Ω |
| 单极混切2 | 5～200W | 500Ω |
| 单极接触凝 | 5～200W | 500Ω |
| 双极标准凝 | 2～70W | 150Ω |

5、高频漏电流

中性电极在高频时与地隔离，高频漏电流＜150mA

6、输出路数：单极  １路，双极  １路

7、输出设定与指示

按照工作模式分区域设置，按键设定，数字显示

8、输出提示

指示灯：分单极切割、单极凝血、双极电凝三路提示

单极切割—黄色、单极凝血—蓝色、双极凝血—蓝色

音  频：功率输出时，有音响提示

9、故障提示

指示灯：设备对自检或监控发现的故障和危险以红色指示灯提示（报警）

音  频：报警时，有脉动音响提示，报警提示的音量不允许调节

10、输出控制方式

单极：手控、脚控

双极：脚控、自动

11、电源:AC220V±10％  50Hz±2%

- 12、质保：免费保修两年，提供厂家授权书。

- 13、投标人提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供复印件加盖公章（原件备查），用户名单单独列表。

- 14、对易损配件及相关耗材进行分项报价。

第二包采购需求：微波治疗仪     数量：1台     预算：1.3万元

- 微波频率：2450MHZ±30MHZ。

- 输入功率：100w。

- 微波输出功率：治疗0-100W连续可调，理疗0-40W连续可调。

- 输出定时功能：可预先设定，定时范围0-99分59秒，定时精度为lS±3％，倒计时显示至零时蜂鸣器报警。

- 5、治疗功率和时间：可预置设定，治疗功率0-100w，理疗功率0-40W，连续可调，时间 ：理疗时间0-30分钟内任意设定，数字显示30分钟时，误差不超过±3%；治疗模式为1－99秒（可循环），99秒时，误差不超过±3%，均采用数字显示。

- 6、治疗方式：插入式、接触式、体表照射、腔内照射式。

- 7、治疗探头部位经不粘连材料处理。

- 8、最新微电脑模糊控制技术，可靠性高；彻底克服了传统电脑控制的“死机”问题。

- 9、具有电网电压、微波功率双重跟踪功能。

- 10、输出方式：连续波；采用军事变频技术，输出精确可靠。

- 11、控制开关：手动及脚踏两种。

- 12、显示方式：LED液晶数码显示。

- 13、工作方式：分治疗、理疗两种方式，均为连续工作。

- 14、磁控管：功率输出稳定,独特的万向理疗臂。

- 15、推车式一体化豪华主机，移动自如，便于操作。

- 16、驻波比＜2。

- 17、安全类型：I 类 BF 型

- 18、质量保证：通过IS09001国际质量体系认证及CMD认证。

- 19、微波设备附件应符合 YY 0899-2013 医用微波设备附件的通用要求。

- 20、医用脚踏开关应符合 YY 1057-2016 医用脚踏开关通用技术条件。

- 21、治疗仪应符合 YY 0838-2011 微波热凝设备的通用的要求。

- 22、质保：免费保修两年，提供厂家授权书。

- 23、投标人提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供复印件加盖公章（原件备查），用户名单单独列表。

24、对易损配件及相关耗材进行分项报价。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：