项目编号: LASZYY-SBK2019021

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年四月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“耳鼻喉科内镜清洗工作站”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：耳鼻喉科内镜清洗工作站

- 二、项目编号：LASZYY—SBK2019021

三、采购预算:4万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年4月22日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

六安市中医院

2018年4月16日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：耳鼻喉科内镜清洗工作站 项目编号：LASZYY-SBK2019021 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年4月22日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：4万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：耳鼻喉科内镜清洗工作站  数量：1台    预算：4万元

1、产品功能要求：

1.1设备设计性质:要求产品设计具有先进性、成熟性、标准性、安全性及长期使用寿命等特性，所用材料符合医院特定环境的要求，防腐防潮；

1.2国家生产许可：要求产品符合国家相关标准及生产许可，提供内窥镜洗消设备Ⅱ类有效注册证.

1.3符合国家《内镜清洗消毒技术规范(2017)年版》要求；

1.4消洗流程：由初洗、清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥等组成；单流程按5方槽设计，

清洗槽外形规格（长*宽）：500*715

清洗槽内径规格（长*宽*高）：405*465*220

转角槽外形规格（长*宽）：750*750

转角槽内径规格（长*宽*高）：530*530*220

干燥台长度（长*宽）：900*715

1.5提供的洗消设备应当具有防内部产生紫外线、电离辐射、微波辐射、激光源、声压力等效应的保护合格检验报告（提供第三方机构检验报告,原件备查）。

- 2、整体要求：

- 2.1、中心电源：要求整套洗消设备配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。

2.2设备整体豪华型组合，高度1800mm。

3、供水要求：压力0.3±0.02MPAa 温度 5℃～60℃。

4、设备洗消槽及台面采用优质PMMA高分子复合材料＋ABS材料经特殊工艺流程一次压模吸塑成型,耐酸耐碱、不开裂 ，宜清洗。分段式一体吸塑成型防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道。提供PMMA材质化学成分第三方合格检验报告。

5、消毒槽及台面采用优质PMMA高分子复合材料,消毒槽的槽内部要求设计有节液岛构造，浸泡槽需具备槽盖，亚克力透明材料带手柄，能清晰观察浸泡清洗情况，同时减少有挥发性消毒液气体的扩散，保护医务人员健康。

6、干燥台设计要求采用优质PMMA高分子复合材料,干燥台处于干净、不易被污染的环境，四周带有防护边以防止意外滑落。

7、功能背板及灯箱采用优质PMMA高分子复合材料,多功能自动灌流器操作面板安装在功能背板上，倾斜角度适宜。背板一次性整体吸塑成型，采用优质的PMMA高分子复合材料。

8、台面支架及柜体：柜门为彩晶钢化玻璃，铝合金包边晶钢门板是以高强度铝合金型+ABS工程塑料组成的框架作为受力主体，在镶嵌经过PVC覆膜处理的4mm厚晶钢板组合而成。主体支架用304全不锈钢制造。设计为分段倾斜式柜门，柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、承重力强。

9、多功能自动灌流器：

9.1采用液晶大屏中文显示操作面板，一键启动，隐藏式设计。

9.2在初洗、漂洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序；集成芯片设计，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、数据准确。采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积＞1200mm²，能有效过滤掉酶液、消毒液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。

9.3.为保证内窥镜消毒效果并不损失内镜：要求灌流器注液水压为0.36±0.02MPa，注液流量在20502200mL/min之间。（提供第三方机构检验报告原件备查）。

9.4为保证内窥镜有良好的注气吹干效果并不损失内镜：要求注气气压<0.12MPa。（提供第三方机构检验报告,原件备查）

10、快速接头：原厂进口整套快速接头，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料。快速插接头设计位于洗消槽后方，浸泡时方槽盖可实现完全密封。

11、方槽盖采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可清晰看到浸泡清洗的状况。

12、水处理器：分为过滤型。采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。过滤型水处理器为0.2μΜ分级高精度超微过滤，流量：0.5T/h，可更换滤芯。

13、高压水枪两只：优质304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内经接口，可以自动封闭注水口。压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调，由中心统一控制)  流量：5L/min。

14、中心气体处理器：气压调节范围：0—0.8MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器，为内窥镜腔道提供清洁而又安全的气压，不会损坏内镜。

15、专用空压机：采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75Mpa，供气量：60L/min，储气量：28L，噪音≦55dB，电压：220V，输入功率：600W,为内窥镜清洗消毒设备提供纯净的压力空气来源。

16、高压气枪3只：优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物掉入内镜腔道，内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内镜接口。压力：0—0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压并准确显示压力数值。

17、供气管路：采用优质专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内经（5.4，5.65）mm，耐压18Kg

18、酒精灌流器：

18.1采用液晶中文显示操作面板，隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，不易产生卫生死角，易清洁，不占操作空间。操作面板采用全触摸自动面板，模块化设计，维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。具有脉动注酒精、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序；微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定；

- 19、给排水系统：采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，优质阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T50349-2005中的技术规范要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

- 13..质保：免费保修三年

- 14.投标人提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供复印件加盖公章（原件备查），用户名单单独列表。

- 15.对易损配件及相关耗材进行分项报价。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：