六安市中医院DSA高压注射器比选采购文件

编号：LASZYY-ZBB202015-1

采 购 单 位：六安市中医院

2020年4月

参选单位须知

☆重要提示：参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

<总则>

一、采购单位：

六安市中医院

二、采购内容：

设备名称:DSA高压注射器

数量：1台

预算：20万元

三、标书费：无

四、比选地点：六安市中医院20楼第一会议室

五、参选文件递交截止时间：2020年4月22日15:00

六、参选文件有效期：30天

七、参选保证金：本项目不收参选保证金

八、公示网址

六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

九、比选要求：

1、参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

2、具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后服务保障体系。

3、 参选文件评审和确定中选人

3.1、 采用综合评估的方法（排序）进行参选文件评审，包括技术评审、商务评审和报价评审。

（1）资格评审：采购单位对参选文件中的商务内容进行评审，不符合资质要

求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱；

（2）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，与比选文件中

的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（3）报价评审：采购单位对参选文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

3.2、 确定中选人

（1）不保证最低报价的参选最终中选：

（2）采购单位将选择质量（技术或性能等）、价格（产品和耗材等）、综合售后服务等最优的参选单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资格和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程度来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。

4、注意事项

出席比选仪式的参选人授权代表携带身份证原件及授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）签名报到以证明其出席。

九、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于六安市中医院。

<技术参数>

|  | 技术规格 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体要求 | 原装进口 |
| 二 | 一般技术指标 |  |
| 1 | 动力头 |  |
| （1） | 显示项目 | 流速，设定注射剂量，对比剂剩余量，压力限值 |
| （2） | 安全保护 | 动力头具有位置传感器，随角度显示正常，方可抽吸或注射 |
| 2 | 控制台 |  |
| （1） | 触摸屏 | 触摸式控制 |
| （2） | 可旋转 | 左右方向旋转，大范围观察角度 |
| 3 | 功能 |  |
| （1） | 可用户自定义屏幕功能 | 用户可自定义显示项目 |
| （2） | 单次和多次注射 | 注射前可在两种模式间选择 |
| （3） | 流速递增 | 在一定时间范围内以一定增量流速递增 |
| （4） | 注射方案存储和调用 | 简便的存储和调用注射方案 |
| 4 | 可使用预灌装针筒 | 可使用预灌装造影剂针筒 |
| 5 | 主要技术参数 |  |
| （1） | 程控流速 |  |
| （2） | 心血管和周围血管模式 | 0.1 ml/s至40.0ml/s, 0.1ml/s至9.9 ml/s以0.1ml/s为单位进行调整，此后以1.0 ml/s为单位进行调整 |
|  |  | 0.1 ml/M至999ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整 |
| （3） | CT模式 | 0.1-10 ml/s，以0.1 ml/s为单位进行调整 |
| （4） |  | 0.1 ml/M至600ml/M, 0.1ml/M至9.9 ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0 ml/M为单位进行调整 |
| （5） | 注射剂量 | 0.1 ml至注射筒容量，0.1ml至9.9 ml以0.1ml为单位进行调整，此后以1.0 ml为单位进行调整 |
| （6） | 持续时间（仅血管模式） | 以1秒为单位进行调整，从1增至999秒 |
| （7） | 压力上限 | 1200PSI |
| （8） | 注射延时 | 0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |
| （9） | X线延时 | 0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |
| （10） | 速率提升 | 以0.1秒为增量从0增至10秒 |
| （11） | 相间延时 | 0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |
| （12） | 扫描延时（CT模式） | 0至300秒，小于10秒，则可编程的增量为0.1秒。大于或等于10秒，则可编程的增量为1秒。 |
| （13） | 相位数 | ≥4 |
| （14） | 储存方案 | ≥40 |
| 6 | 注射针筒 |  |
|  | 一次性空针筒 | 150ml一次性空针筒 |
| 7 | 安装方式 |  |
|  | 标准安装方式 | 双屏一体落地式 |
| 8 | 其他要求 |  |
| （1） | 保修 | 整机保修不少于3年 |
| （2） | 业绩合同 | 投标人须提供近3年与所投机型相同的医院用户不少于5家，标书内提供完整的合同复印件。 |

- *1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

备注：请列出易损件、耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

<参选文件格式>

一、参选报价一览表（见附件5）

二、技术参数响应对照表

三、参选产品销售状况及产品用户名单

四、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件1）

五、公司资质（要求见附件2）

六、参选产品资质（要求见附件3）

七、产品彩页

八、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件4）

九、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：

1.医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函

2. 参选文件一式贰份，一个正本一个副本

3. 参选文件封面请注明采购项目名称、采购编号

4. 参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好

5.参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的

（2）参选文件未按要求装订成册的

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）

（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的

附件1：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件2：

供应商资质文件

说 明

- 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明。

- 所有资质文件应在规定的有效期内。

- 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

- 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

- 供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

- 供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件3：

产品资质文件

说 明

1.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

2.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

3.供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

4.供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局规定的质量标准；保证在采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。

本保证书有效期限为：      年    月   日至本次采购供应周期结束。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年    月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）

附件5

参选报价一览表

参选单位名称：                （盖章）        参选编号：                      包号：

| 设备名称 | 数量 | 型号和规格 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 总报价（元） | 质保期（年） | 交货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期

注:1、标书是选购设备、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效。2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品。3、交货期需以日历日为单位进行填写。