无创呼吸机技术参数

拟投标品牌型号：               拟定成交价：

| 1、提供有创，无创机械通气治疗，可在ICU，呼吸科等科室中使用 | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 2、原装进口，提供进字注册证。 |  |
| 3、适用病人范围：小儿－成人（体重＞5公斤） |  |
| 4、屏幕≥6英寸，中文彩色操作界面，同屏显示病人流速波形、容量波形、压力波形 |  |
| 5、通气模式： |  |
| 有创：AC CV PC SIMV(CV)+PS SIMV(PC)+PS |  |
| - 无创： CPAP S T S/T AVAPS PC |  |
| - 6、叹息功能 |  |
| - 7、吸气末压力释放功能（Flex） |  |
| - 8、送气方式：方波或递减波 |  |
| - 9、呼出潮气量动态实时监测 |  |
| - 10、触发方式：流速触发 灵敏度自动触发 |  |
| - 11、压力延迟上升功能 |  |
| - 12、中心供氧， 拥有空氧混合模块，氧浓度21—100%精确可调（精确度1%） |  |
| - 13、监测参数 ：气道压力、气道峰压、平均气道压、呼吸频率、吸呼比、峰值流量、吸气潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、漏气量；压力柱状图动态显示 |  |
| - 14、可预设二套呼吸模式，节省操作时间 |  |
| - 15、内置后备电池，可供续航转运使用3-6小时 |  |
| - 16、报警、事件回顾功能 |  |
| - 17、设置参数： |  |
| 潮气量： 50－2000 ml |  |
| 呼吸频率 0－60 bpm |  |
| SIMV频率 1－60 bpm |  |
| 吸气时间 0.3－5.0 s |  |
| 窒息时间 10－60 s |  |
| 窒息率 4－60 bpm |  |
| 吸气压力 0－50 cmH2O |  |
| CPAP 0－20 cmH2O |  |
| PEEP 0－25 cmH2O |  |
| 压力支持 0－30 cmH2O |  |
| 流量触发 1－9 L/min |  |
| 压力上升时间 0.1-0.6s |  |
| 呼气灵敏度调节10－90 % |  |
| 氧浓度 21－100 % |  |
| 18、报警：电源、管道脱落、吸/呼压力、氧流量/压力、吸/呼潮气量、分钟通气量、呼吸频率等报警 |  |
| 19、标配固定台车，呼吸回路，漏气阀，无创面罩（选配全脸式或头盔式），伺服型湿化器，呼吸回路固定器 |  |
| 20、提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（提供用户名称、联系人、联系方式）。 |  |
| 21、整机免费质保不低于三年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。 |  |
| 22、完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。 |  |