便携式彩色多普勒超声诊断仪技术参数要求（血透室）

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、货物名称： |  |
| 便携式笔记本彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 二、产品用途说明 |  |
| 主要用作浅表组织与小器官、外周血管、术中、小儿、介入性超声，TEE超声等全身应用 |  |
| 三、主要规格及系统概述： |  |
| - 3.1 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |
| 3.1.1 ≥15寸高清晰医用专业彩色液晶显示器 |  |
| 3.1.2 二维灰阶成像 |  |
| 3.1.3 频谱多谱勒 |  |
| 3.1.4 彩色多谱勒 |  |
| 3.1.5 二维和彩色取样框角度独立偏转技术 |  |
| 3.1.6 可配置实时宽景成像（要求支持所有探头，具有彩色速度框提示扫描速度的过快或过慢区域、有多种伪彩显示） |  |
| 3.1.7 具备解剖M型，≥3条取样线，支持360°自由旋转（提供图片证明） |  |
| 3.1.8 支持双探头图像同屏对比显示（提供图片证明） |  |
| 3.1.9 为方便血管穿刺引导，需具有穿刺针增强显示功能专业软件包，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，同时支持增强平面多角度可调，具备实时图像状态下最佳穿刺角度的图标指示，方便穿刺引导（提供图片证明） |  |
| 3.1.10具有一键优化功能，要求一键快速参数至少包括二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度 |  |
| 3.1.11 具有智能血流跟踪技术，当探头追踪血管移动时，取样框智能追踪血流情况，自动改变取样框位置、偏转方向 |  |
| 3.1.12 机器内置自助超声教学系统，机器内部可提供标准的超声声像图、解剖示意图、扫查手法图和扫查技巧，支持医生的自学和训练 |  |
| ★3.1.13 可选配弹性成像功能，具备肿块周边组织弹性定量分析功能，以满足未来血透科扩展功能的需求 |  |
| - 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) |  |
| 3.2.1 具有全科测量软件包 |  |
| ★3.2.2 标配血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量数据包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（提供证明图片） |  |
| - 3.3 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储,直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 |  |
| - 3.4 支持数据无线传输 |  |
| - 3.5内置一体化数字化图像管理与记录装置 |  |
| ★3.6 具有手机移动终端APP（要求支持苹果系统和安卓系统），通过无线网从超声机器传输图像至智能终端，方便进行图像查阅和诊断（提供图片证明，可进行现场APP展示和下载演示） |  |
| 四. 技术参数及要求 |  |
| 4.1 系统通用功能 |  |
| ★4.1.1 ≥120G硬盘，要求硬盘为固态硬盘 |  |
| 4.1.2 监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 |  |
| 4.1.3 标配探头个数:2个（凸阵探头，线阵探头） |  |
| 4.1.4 实体TGC: ≥8段 |  |
| ★4.1.5 LGC≥5段（提供图片证明） |  |
| 4.2 探头规格及要求 |  |
| 4.2.1 标两把探头，电子线阵一把 |  |
| 4.2.2频率:线阵探头:5.0-13.0MHZ |  |
| 4.2.2 穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置 |  |
| 4.2.3 线阵探头具备穿刺中位线，有利于穿刺引导 |  |
| 4.3、最大扫描深度≥380mm |  |
| 五、彩色多普勒： |  |
| 5.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒 |  |
| ★5.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示，提供图片证明） |  |
| 六、频谱多普勒： |  |
| 6.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式 |  |
| 6.2、取样宽度及位置范围：0.5mm-20mm |  |
| 6.3、线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调 |  |
| 七、外设接口 |  |
| 7.1、机身自带2个USB 2.0接口 |  |
| 7.2、支持外设数据模块：包含ECG 接口、串行接口、左/右音频输出接口、麦克风接口、遥控控制接口、复合视频输出接口、DVI-I 输出接口 |  |
| 7.3、配备多功能台车 |  |
| 7.4、配备3探头扩展器 |  |
| 7.5、配备专用机器拉杆箱 |  |
| 八、售后服务 |  |
| 7.整机免费保修≥三年， |  |
| 8.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 9.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |