一体化多功能移动式C臂X光机招标参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 序号 | 内 容 | 参数响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 原装进口，整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。 |  |
| 1.2 | 机型为知名品牌。 |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |
| 2.1 | 电源要求：220V@10A |  |
| 3 | 高压发生器 |  |
| 3.1 | 最大输出功率≥2.0kW |  |
| 3.2 | 发生器频率≥40kHz |  |
| 3.3 | 摄片mA≥20mA |  |
| 3.4 | 透视最大KV值≥110kV |  |
| 3.5 | 透视最小KV值≤40kV |  |
| ★3.6 | 透视最大mA值≥16mA |  |
| 3.7 | 脉冲透视1, 2, 4, 8pps |  |
| 3.8 | 数字点片最大mA≥20mA |  |
| 3.9 | 具备半剂量透视模式 |  |
| ★3.10 | 具备低剂量“儿童模式”(提供原厂盖章证明原件) |  |
| 4 | 球管系统 |  |
| 4.1 | 单焦点或双焦点设计 |  |
| 4.2 | 小焦点≤0.6mm |  |
| 4.3 | 管套热容量≥1.1MHU |  |
| 4.4 | 管套散热率≥25,000HU/min |  |
| ★4.5 | 阳极热容量≥85,000HU |  |
| 4.6 | 阳极散热率≥50,000HU/min |  |
| 5 | CCD摄像系统 |  |
| 5.1 | CCD像素矩阵≥1kx1k |  |
| 5.2 | 有效采集像素≥100万 |  |
| 6 | 影像增强器 |  |
| 6.1 | 具备可变三视野：9，6，4英寸 |  |
| 6.2 | 视野中心最大分辨率(影增端)≥5.51p/mm |  |
| 7 | 限束器 |  |
| 7.1 | 具备双叶限束器 |  |
| 7.2 | 具备虹膜限束器 |  |
| 8 | 显示器 |  |
| 8.1 | 移动C臂机主机系统监视器数量≥1 |  |
| 8.2 | 智能双分屏医用平板监视器≥26英寸 |  |
| 8.3 | 显示器最高分辨率≥1900×1200 |  |
| 8.4 | 支持多轴万向显示器臂设计 |  |
| 8.5 | 显示器可旋转360 |  |
| 9 | 系统控制 |  |
| 9.1 | 提供专业系统控制界面 |  |
| 9.2 | 提供工业用软件操作系统 |  |
| 9.3 | 提供手闸，脚闸曝光控制 |  |
| 9.4 | 具备控制界面要求提供液晶触摸屏 |  |
| 9.5 | 具备控制界面与C臂一体化设计 |  |
| 9.6 | 控制界面大小≥9英寸 |  |
| 9.7 | 控制界面最高分辨率≥640×450 |  |
| 9.8 | 控制界面可旋转摆动≥2500 |  |
| 10 | C形臂 |  |
| 10.1 | SID≥97cm |  |
| 10.2 | 开口≥76cm |  |
| 10.3 | 弧深≥68cm |  |
| ★10.4 | 水平移动≥22cm |  |
| 10.5 | 垂直升降电动，≥42cm |  |
| ★10.6 | C臂旋转角度≥±225°(提供原厂盖章证明原件) |  |
| ★10.7 | C臂轨道内运动角度≥135°(提供原厂盖章证明原件) |  |
| 10.8 | C臂轨道内过伸角度≥45° |  |
| 11 | 图像处理功能 |  |
| 11.1 | 具备患者信息编辑 |  |
| 11.2 | 曝光模式≥8种 |  |
| 11.3 | 具备末帧图像显示 |  |
| 11.4 | 具备实时自动亮度对比度调整 |  |
| 11.5 | 具备实时动态降噪功能 |  |
| 11.6 | 具备实时去除运动伪影功能 |  |
| 11.7 | 具备实时金属修正功能 |  |
| 11.8 | 具备实时软组织修正功能 |  |
| 11.9 | 具备实时图像边缘增强技术 |  |
| 11.10 | 具备负片技术 |  |
| 11.11 | 具备图像360度旋转 |  |
| 11.12 | 具备图像左右反转 |  |
| 11.13 | 具备图像上下翻转 |  |
| 11.14 | 同屏图像显示≥16幅 |  |
| 11.15 | 具备图像回调及预览 |  |
| 11.16 | 具备存储图像后处理 |  |
| 11.17 | 具备USB端口及存储格式,JPG图像格式 |  |
| 11.18 | 影像处理深度≥32 Bit |  |
| 11.19 | 无线遥控曝光功能 |  |
| 售后服务要求： |  |  |
| 1 | 从产品最终验收合格之日起，整机（含球管）保修壹年，出具原厂相关服务承诺书。 |  |
| 2 | 费用：在保修期内，由于非人为因素货物故障所产生的费用由供应商负责。 |  |
| 3 | 响应：供应商应保证在24小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理 |  |
| 4 | 供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码（永久免费）等维护维修必需的工具、材料和信息。 |  |
| 5 | 免费提供操作培训和维修培训。 |  |