供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 设备名称：脉动真空灭菌器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |
| 1 | 数量 | 4台 |  |
| 2 | 容积 | ≥1500L |  |
| 3 | 使用寿命 | ≥15年 |  |
| 4 | 主题材质要求 | 内壳、夹套316L不锈钢材质，厚度≥6mm |  |
| 5 | 管路材质 | 316不锈钢管路，卡箍链接 |  |
| 6 | 主体结构 | 环形加强筋结构；多点进汽，多段加热 |  |
| 7 | 焊接工艺 | 全自动焊接机器焊接；氩气保护，自动控制无过烧现象。 |  |
| 8 | 设计压力 | -0.1/0.3Mpa |  |
| 9 | 灭菌温度 | 121℃和134℃，110～138℃可设。 |  |
| 10 | 主体保温 | 岩棉保温，厚度≥60mm |  |
|  | 门胶条 | 压缩气密封。使用寿命≥2年 |  |
| 11 | 附 件 | 真空泵、电磁阀、气动阀、压变均为进口品牌，提供实物图片 |  |
| 12 | 安全联锁 | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源接通才能进蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开 |  |
| 13 | 安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |  |
| 14 | 开门方式 | 平移门，提供通过省级食品药品监督管理局盖章的产品技术要求佐证。全过程自动完成，可实现双门互锁。 |  |
| 15 | 门障碍报警 | 关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全 |  |
| 16 | 维修空间 | 设备自带维修空间，无需额外预留维修空间 |  |
| 17 | 换热装置 | 板式换热器，换热效率高，使用寿命≥15年 |  |
| 18 | 信息端口 | 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统，信息端口永久性对外开放，不受任何追溯品牌系统限制 |  |
| 19 | 显示屏 | ≥10寸真彩触摸屏，全程操作手感触摸，系统可靠，操作分权限管理，更安全， |  |
| 20 | 空气过滤器 | 过滤精度≤0.2微米，有效过滤≥99.7% |  |
| 21 | 降噪系统 | 具有节水降噪装置 |  |
| 22 | 程序种类及运行时间 | 灭菌类程序≥10套 自定义程序≥6套 测试类程序≥4套 辅助类程序≥2套 所有程序运行时间≥55分钟 |  |
| 23 | 配置 | 装卸车8辆，灭菌架6辆，其中2台灭菌架在每个灭菌器里面都可以通用 |  |
| 24 | 产品批件 | 提供产品注册证、卫生安全评价报告 |  |
| 25 | 产品检测报告 | 提供平移门灭菌器的灭菌效果检验报告 |  |
| 26 |  | 提供平移门灭菌器的电气安全性能检测报告 |  |
| 27 |  | 提供平移门灭菌器的电磁兼容检验报告 |  |
| 28 | 生产厂家资质要求 | 提供特种设备设计许可证 |  |
| 29 |  | 提供特种设备制造许可证 |  |
| 30 |  | 提供特种设备设计压力管道GC2及以上 |  |
| 31 |  | 提供承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道（GC2）安装资质 |  |
| 32 | 销售业绩 | 提供进5年安徽省内三甲用户销售业绩不少于5份 |  |
| 33 | 厂家提供 | 每年一次免费对灭菌器进行一次物理性能测试，直至设备报废，监测后提供符合国标的监测证书。 |  |

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 设备名称：快速多舱式全自动清洗消毒器（三舱） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |
| 1 | 数量 | 1台 |  |
| 2 | 装载量 | 单个舱体装载DIN标准篮筐（480×250×50）15个 |  |
| 3 | 使用寿命 | ≥10年 |  |
| 4 | 舱体材质 | 316L不锈钢镜面板，≥1.5mm厚 |  |
| 5 | 外罩和门板材质要求 | 304不锈钢拉丝板 |  |
| 6 | 门玻璃 | - 采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥20mm，隔音隔热 |  |
| 7 | 干燥系统 | - 进口风机，提供实物照片，噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 |  |
| 8 | 主体配件 | 循环泵、风机、气动阀、计量泵均为进口品牌，提供实物照片， |  |
| 9 | 运行时间 | 连续运行标准器械≤15分钟/批次 |  |
| 10 | 空气过滤器 | - 过滤精度≤0.3 um， |  |
| 11 | 控制系统 | 采用进口品牌（提供实物照片）PLC控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强，稳定性高 |  |
| 12 | 操作显示屏 | ≥10寸进口品牌（提供实物照片）彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；具有双门互锁功能，适合高温、高湿环境，稳定性高；提供触摸屏实物照片 |  |
| 13 | - 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源 |  |
| 14 | 防干烧保护装置 | 水位低造成加热管干烧时，系统可自动切断加热电源 |  |
| 15 | 风压低保护装置 | 风压过低造成空气加热管干烧时，系统可自动切断加热电源 |  |
| 16 | 门障碍保护装置 | 门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门 |  |
| 17 | 电机过流保护装置 | 设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作 |  |
| 18 | 具有变频清洗功能 | 循环泵针对不同清洗步骤采取不同转频，保护被清洗物品，提供生产厂家公开印刷发布的彩页资料等文件佐证 |  |
| 19 | 记录方式 | 热敏机打印，可自动打印过程曲线、并记录A0值、时间及温度 |  |
| 20 | 注水口 | 注水对接口要保证每层水压一至，从而使每层清洗质量合格性 |  |
| 21 | 维修间 | - 舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度22mm，方便用户观察舱内运行情况，也方便用户及维修人员对舱体内部进行维修 |  |
| 22 | 旋 臂 | 喷射臂必须为可快速拆卸式，便于清洗喷射臂内部污物 |  |
| 23 | 计量泵 | 2个（一个加酶洗剂、一个加润滑剂），透明材质，有刻度标识，便于观察每次使用量 |  |
| 24 | 循环泵 | 进口品牌，提供实物照片，流量≥1000L/分钟，把循环泵说明书附上 |  |
| 25 | 舱体保温 | 橡塑海绵，厚度≥12mm |  |
| 26 | 清洗温度 | ≥45℃ |  |
| 27 | 消毒温度 | - 80℃～93℃可调 |  |
| 28 | 干燥温度 | - 70～110℃ |  |
| 29 | 加热方式 | - 蒸汽加热 |  |
| 30 | 传送方式 | 滚轮传动具有摩擦力大的特点，保证了整个设备传动系统更大，配套自动回传轨道 |  |
| 31 | 标准配置 | 主机1台、4层器械清洗架 3个；搬运车 2个，碗盘清洗架2个、普通器械清洗架3个、专用清洗换药碗篮筐5个，专用清洗碗盘篮筐3个，呼吸管道清洗架1个，标准器械托盘36个，自动装卸载单元2个 |  |
| 32 | 厂家提供 | - 二类医疗器械注册证 - 消毒效果检测报告 - 卫生安全评价报告 - 电磁兼容检测报告 - 电气安全检测报告 |  |
| 33 | 厂家业绩 | - 提供安徽省内快速多舱式全自动清洗消毒器三甲用户名单及用户联系方式 |  |

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 设备名称：多功能清洗站（蒸汽工作站） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |
| 1 | 数量 | 1台 |  |
| 2 | 使用寿命 | ≥8年 |  |
| 3 | 组成 | 包括主体(台面、背板、清洗槽、沥水台、柜体)、蒸汽清洗机、可升降防护装置、排风系统、供水系统 |  |
| 4 | 台面、清洗槽、沥水台材质 | 台面、背板、沥水台采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料 |  |
| 5 | 台面形状 | - 沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm。 |  |
| 6 | 清洗槽尺寸 | 清洗槽规格尺寸要求：≥长600mm*宽500mm*高280mm。槽内有刻度显示，共2个槽。 |  |
| 7 | 柜体形状 | 采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 |  |
| 8 | 柜门、底板、柜体支架材质材质及结构 | 采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链；柜体底板和柜体支架材质材采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm |  |
| 9 | 蒸汽清洗机外罩、罐体材质 | 外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm； |  |
| 10 | 蒸汽清洗机外罩、罐体结构 | - 外罩顶端和侧端设有通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa； |  |
| 11 | - 蒸汽清洗机容积 | - 蒸汽清洗机容积≥5L |  |
| 12 | 蒸汽清洗机电磁阀 | 采用进口品牌电磁阀，耐高温，寿命长，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃； |  |
| 13 | 蒸汽清洗机手柄 | - 符合人性化设计；加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃；手柄带有绝缘层，温度高时不会灼伤工作人员手部 |  |
| 14 | 蒸汽清洗机保温棉 | 保温材料采用耐高温≥500℃玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，加热到0.55Mpa，维持≥10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃； |  |
| 15 | 蒸汽清洗机控制系统要求 | - 蒸汽清洗机控制系统要采用与设备一体式的设计；控制面板外置，避免了控制系统受到高温的影响，一键式操作，智能方便快捷。提供实物照片佐证。 |  |
| 16 | 蒸汽清洗机控制器要求 | - 蒸汽清洗机控制器要求：液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态；提供实物照片佐证。 |  |
| 17 | 喷蒸汽系统要求 | 喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止了操作人员的误操作，更安全可靠；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。 |  |
| 18 | 蒸汽压力要求 | 蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化； |  |
| 19 | 加热系统要求 | - 加热系统要求：加热管功率为2.5kVA,根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠； |  |
| 20 | 干烧报警要求 | - 干烧报警要求：采用进口过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用； |  |
| 21 | 全自动注水系统要求： | 全自动注水系统要求：采用优质进口注水泵，根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制，省去了手动加水的麻烦，节约了劳动力 |  |
| 22 | 进水超时报警要求 | 进水超时报警要求：进水报警时间值可设定，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水，避免了在没有水源的情况下，泵空转的状态，减少注水泵的损坏概率； |  |
| 23 | 可升降防护装置 | 可升降防护装置采用透明亚克力，板材厚度≥8mm，防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作； |  |
| 24 | 排风装置 | 排风装置采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h；内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道； |  |
| 25 | 不锈钢水龙头 | - 不锈钢水龙头为优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。提供产品的材质检验报告和产品检验报告。 |  |
| 26 | 不锈钢落水器 | - 不锈钢落水器与不锈钢水龙头全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶， |  |
| 27 | 厂家业绩 | - 提供安徽省内快速多舱式全自动清洗消毒器三甲用户名单及用户联系方式 |  |

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 设备名称：超声清洗机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |
| 1 | 数量 | 1台 |  |
| 2 | 使用寿命 | ≥8年 |  |
| 3 | 有效容积 | ≥80L |  |
| 4 | 材质 | 机器所有钣金件采用2.0mm厚304不锈钢材料 |  |
| 5 | 开门方式 | 自动升降门 |  |
| 6 | 密封方式 | 硅橡胶胶条压紧密封，硅胶套使用寿命≥5年 |  |
| 7 | 排水方式 | U型排水管路含进口排水泵，排水时间≤6分钟 |  |
| 8 | 阀门 | 原装进口电磁阀，性能可靠，提供材质证件 |  |
| 9 | 观察窗 | 上置观察窗，实时查看工作状态，槽内设有水量刻度显示 |  |
| 10 | 液晶显示屏 | 128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；包括进水时间、补水时间、排水时间、清洗时间、当前温度、超声波功率、程序名称、过程、状态、参数等；具有报警信息显示功能； |  |
| 11 | 超声频率 | 进口超声波电源，自动追频，多频转换，超声频率:20-80kHz；可自动调节频率， |  |
| 12 | 控制方式 | 控制系统工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存 |  |
| 13 | 加热方式 | 电加热，具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果； |  |
| 14 | 温度 | 30~80℃，可调 |  |
| 15 | 节约成本 | 可以根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升，为客户节约耗材。 |  |
| 16 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声； 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； 电机过流保护 |  |
| 17 | 运行时间 | ≤20Min |  |
| 18 | 配置 | 槽内标准筐1个 |  |
| 19 | 厂家业绩 | - 提供安徽省内快速多舱式全自动清洗消毒器三甲用户名单及用户联系方式 |  |

注：此项为以上所有产品共同要求

| - 整机免费保修≥三年， |  |
| --- | --- |
| - 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| - 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |