一拖二产科专用监护仪中央监护系统招标参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、中央监护系统参数 |  |
| 1.中央监护系统可与科室现有胎监联网使用，能用一套系统监测所有胎监数据，需提供证明文件。 |  |
| - 2.中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储，需提供证明文件。 |  |
| - 3.具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪，需提供证明文件。 |  |
| - 4.多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。单屏显示器可显示32床监护信息，双屏可显示64床监护信息，需提供证明文件。 |  |
| - 5.一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要，需提供证明文件。 |  |
| - 6.中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。 |  |
| - 7.可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。 |  |
| - 8.具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。 |  |
| - 9.支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。 |  |
| - 10.支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。 |  |
| - 11.海量数据存储回顾，支持全参数海量趋势图、表数据存储及回顾，全参数近2h动态短趋势回顾；海量报警记录存储、回顾；海量全息波形回顾，海量NIBP测量结果回顾；支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾，需提供证明文件。 |  |
| - 12.具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 |  |
| - 13.使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。 |  |
| - 14.支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。 |  |
| - 产科专用监护仪参数 |  |
| - 1.标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温。 |  |
| - 2.超声工作频率：1MHz |  |
| - 3.超声波束声强：Iob<5mW/cm2，需提供检验报告证明。 |  |
| - 4.胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm，需提供检验报告证明。 |  |
| - 5.宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8%。 |  |
| - 6.标配3/5导心电，可选配12导心电测量，需提供证明文件。 |  |
| - 7.心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者。 |  |
| - 8.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3 mmHg。 |  |
| - 9.NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120 mmHg，新生儿100 mmHg。 |  |
| - 10.SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童 ±2%，新生儿±3%。 |  |
| - 11.可选配Masimo血氧监测，具有灌注指数PI显示，测量范围0.02%-20%。 |  |
| - 12.具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线，需提供证明文件。 |  |
| - 13.具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。 |  |
| - 14.≥12英寸LED背光显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察。 |  |
| - 15.应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型。 |  |
| - 16.监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能，需提供证明文件。 |  |
| - 17.标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例，需提供证明文件。 |  |
| - 18.标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩。 |  |
| - 19.配备一体化探头支架，方便附件管理。 |  |
| - 20.标配大容量锂电池，可持续工作4小时以上，需提供证明文件。 |  |
| - 21.内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求。 |  |
| - 22.支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例，需提供证明文件。 |  |
| - 23.支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能。 |  |
| - 24.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240（美标），50-210（国标）、其它3种类型可选，需提供证明文件。 |  |
| - 25.支持打印报告生成图片，方便教学、存储。 |  |
| - 26.支持中文手写输入功能，需提供证明文件。 |  |
| - 27.支持滑屏操作快速切换显示界面，需提供证明文件。 |  |
| - 28.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 |  |
| - 29.具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选。 |  |
| - 30.内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择。 |  |
| - 31.具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机，需提供证明文件。 |  |
| - 32.具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时。 |  |
| - 33.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。 |  |
| 34、整机免费保修≥三年， |  |
| 35、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 36、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |