| 供应商、联系人及电话（盖章）： 产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价： 注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：脉动真空灭菌器 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |
| 1 | 数量 | 4台 |  |
| 2 | 容积 | ≥1500L |  |
| 3 | 使用寿命 | ≥15年 |  |
| 4 | 主题材质要求 | 内壳、夹套316L不锈钢材质，厚度≥6mm |  |
| 5 | 管路材质 | 316不锈钢管路，卡箍链接 |  |
| 6 | 主体结构 | 环形加强筋结构；多点进汽，多段加热 |  |
| 7 | 焊接工艺 | 全自动焊接机器焊接；氩气保护，自动控制无过烧现象。 |  |
| 8 | 设计压力 | -0.1/0.3Mpa |  |
| 9 | 灭菌温度 | 121℃和134℃，110～138℃可设。 |  |
| 10 | 主体保温 | 岩棉保温，厚度≥60mm |  |
|  | 门胶条 | 压缩气密封。使用寿命≥2年 |  |
| 11 | 附 件 | 真空泵、电磁阀、气动阀、压变均为进口品牌，提供实物图片 |  |
| 12 | 安全联锁 | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源接通才能进蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开 |  |
| 13 | 安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |  |
| 14 | 开门方式 | 平移门，提供通过省级食品药品监督管理局盖章的产品技术要求佐证。全过程自动完成，可实现双门互锁。 |  |
| 15 | 门障碍报警 | 关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全 |  |
| 16 | 维修空间 | 设备自带维修空间，无需额外预留维修空间 |  |
| 17 | 换热装置 | 板式换热器，换热效率高，使用寿命≥15年 |  |
| 18 | 信息端口 | 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统，信息端口永久性对外开放，不受任何追溯品牌系统限制 |  |
| 19 | 显示屏 | ≥10寸真彩触摸屏，全程操作手感触摸，系统可靠，操作分权限管理，更安全， |  |
| 20 | 空气过滤器 | 过滤精度≤0.2微米，有效过滤≥99.7% |  |
| 21 | 降噪系统 | 具有节水降噪装置 |  |
| 22 | 程序种类及运行时间 | 灭菌类程序≥10套 自定义程序≥6套 测试类程序≥4套 辅助类程序≥2套 所有程序运行时间≥55分钟 |  |
| 23 | 配置 | 装卸车8辆，灭菌架6辆，其中2台灭菌架在每个灭菌器里面都可以通用 |  |
| 24 | 产品批件 | 提供产品注册证、卫生安全评价报告 |  |
| 25 | 产品检测报告 | 提供平移门灭菌器的灭菌效果检验报告 |  |
| 26 |  | 提供平移门灭菌器的电气安全性能检测报告 |  |
| 27 |  | 提供平移门灭菌器的电磁兼容检验报告 |  |
| 28 | 生产厂家资质要求 | 提供特种设备设计许可证 |  |
| 29 |  | 提供特种设备制造许可证 |  |
| 30 |  | 提供特种设备设计压力管道GC2及以上 |  |
| 31 |  | 提供承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道（GC2）安装资质 |  |
| 32 | 性能检测 | 每年由投标人负责在质保期内对投标产品进行一次物理性能测试（厂家或者有资质的第三方检测机构），监测后提供符合国标的监测报告。 |  |

| - 整机免费保修≥三年， |  |
| --- | --- |
| - 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |