光学生物测量仪技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、产地：原装进口 |  |
| 2、测量原理：OLCR-低相干光学反射测量技术 |  |
| 3、波长：820nm |  |
| 4、眼部测量状态：正常晶体眼、无晶体眼、人工晶体、硅油眼。 |  |
| 5、9项测量数据： |  |
| 眼轴长度 |  |
| 测量范围：14 – 32mm |  |
| 显示分辨率：0.01mm |  |
| 角膜厚度 |  |
| 测量范围：300 - 800μm |  |
| 显示分辨率：1μm |  |
| 角膜曲率 |  |
| 测量范围 半径尺寸：5 - 10.5mm |  |
| 显示分辨率：0.01mm |  |
| 测量范围轴角度数：0-180 ° |  |
| 显示分辨率：1 ° |  |
| 重复性差值：± 9 ° |  |
| 前房深度 |  |
| 测量范围：1.5 - 5.5mm |  |
| 显示分辨率：0.01mm |  |
| 晶状体厚度 |  |
| 测量范围：0.5 - 6.5mm |  |
| 显示分辨率：0.01mm |  |
| 白到白色距离测量 |  |
| 测量范围：7 – 16mm |  |
| 显示分辨率：0.01mm |  |
| 瞳孔测量 |  |
| 测量范围：2 -13mm |  |
| 视轴偏心距 |  |
| 显示分辨率：0.01 mm |  |
| 视网膜厚度 |  |
| 显示分辨率：1μm |  |
| 6、人工晶体计算公式： |  |
| （1）多种人工晶体计算公式 |  |
| 包含SRKⅡ、SRKT、Hill-RBF、Barrett、Haggis、HofferQ、Hollday、Olsen、Shammas、Masket、Moditied Masket（Lasik&PRK术后） |  |
| （2）有晶体眼人工晶体植入度数计算 |  |
| （3）完整优化的IOL数据库（涵盖不同厂牌型号IOL） |  |
| 7、数据的采集报告模式 |  |
| （1）单次测量9项数据同时获取 |  |
| （2）A-SCAN分析不同组织界面的回声。 |  |
| （3）角膜曲率分析报告 |  |
| （4）中央角膜厚度分析报告 |  |
| （5）前房深度分析报告 |  |
| （6）晶体厚度分析报告 |  |
| （7）白到白角膜直径分析报告 |  |
| （8）瞳孔直径分析报告 |  |
| （9）视轴偏心距分析报告 |  |
| （10）IOL测算分析报告 |  |
| 8、操作方式 |  |
| 实时眼位提示，最佳眼位下单次操作所有数据采集完成。 |  |
| 9、机器搭配设计方式 |  |
| 采用当前流行的主机与电脑分离式设计，轻松实现软件升级、数据处理等。 |  |
| 10、网络化 |  |
| 可轻松实现连接医院内部网络系统及EMR电子病例系统等。 |  |

| - 整机免费保修≥三年， |  |
| --- | --- |
| - 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| - 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |