转运呼吸机参数响应表

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1.基本要求：微电脑控制，定容，压力触发型急救呼吸机； |  |
| 2.液晶屏幕监测，多参数数据显示； |  |
| 3.轻巧美观，配置气瓶及附件后重量小于7KG； |  |
| 4.交直流两用，内置可充电锂电池，能持续工作8小时以上； |  |
| 5.通气模式：CMV、A/C、SIMV、SPONT； |  |
| 6.潮气量：50-1200ml，数字调节显示； |  |
| 7.呼吸频率：1-60次/分，连续可调，数字显示； |  |
| 8.氧浓度：40-100%，连续可调； |  |
| 9.同步触发灵敏度：-10-0 hpa； |  |
| 10.呼气末正压：0,5-20 hPa； |  |
| 11.叹息：每100次1-8次可调 |  |
| 12.监测显示参数要求：潮气量，气道压力（触发灵敏度压力、峰值压、PEEP压），叹息次数，呼吸频率，气道压力时间波形，充电状态，吸气、呼气状态指示； |  |
| 13.报警功能要求：气道压力上限（5-60 hpa）、气道压力下限（2-40 hpa）、电池电量不足（小于30分钟）、频率高报警（10-100bpm）、参数设置错误报警纠正、报警消音（不大于120s）； |  |
| 14. 电源要求：电源输入AC110V-220V、50/60HZ；内置锂电池，工作时间大于8小时；具有DC12V电源输入口； |  |
| 15.气源要求：大小氧气瓶及中心供氧均可使用； |  |
| 16.配置要求：呼吸机主机、携带包、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）、管路布套、2L铝合金氧气瓶、大小氧气瓶通用型减压器、高压管，电源充电器； |  |
| 17.其他：具有ISO9001 及ISO13485 质量体系认证； |  |
| 18.应符合最新国家标准并通过相关检测（注册证产品名称为：急救呼吸机）。 |  |
| 19、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| 20、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 21、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |