十二道心电图机招标参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、工作条件 |  |
| 1.1电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。 |  |
| 1.2标配适配器。 |  |
| 二、ECG输入 |  |
| 2.1ECG输入通道：12导联同步采集 |  |
| 2.2导联选择：标准、Cabrera |  |
| 2.3输入阻抗:≥50MΩ(10Hz)（提供质检报告作为证明文件） |  |
| 2.4频率响应：0.01~300Hz(-3dB)（提供质检报告作为证明文件） |  |
| 2.5定标电压：1mV±2% |  |
| 2.6内部噪声：≤12.5μVp-p |  |
| 2.7时间常数：≥3.2s |  |
| 2.8共模抑制比:≥140dB (AC 滤波开启),≥110dB (AC 滤波关闭)（提供质检报告作为证明文件） |  |
| 2.9耐极化电压：±600mV |  |
| 2.10输入电流:≤0.01μA |  |
| 2.11除颤保护:具有抗除颤电击保护功能 |  |
| 2.12导联线:导联线内附抗除颤电击保护功能 |  |
| 三、波形处理 |  |
| 3.1A/D转换:24 位 |  |
| 3.2采样率:16000Hz |  |
| 3.3灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC |  |
| 3.4抗干扰滤波:交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭（提供质检报告作为证明文件）; 基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz;肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭;低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz |  |
| 3.5自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量 |  |
| 3.6自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。 |  |
| 四、接口与存储器 |  |
| 4.1设备内置存储器，存储病历不小于800例 |  |
| 4.2数据可通过USB口导入导出 |  |
| 4.3支持外接U盘可扩展存储空间,支持SD卡存储 |  |
| 4.4支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能;支持内置WIFI |  |
| 4.5双USB接口,网络接口,电源适配器输入接口,SD卡槽 |  |
| 五、机器硬件参数 |  |
| 5.1高清彩色液晶显示，支持触摸屏操作（提供证明文件） |  |
| 5.2机器轻巧便携,重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。 |  |
| 5.3显示信息:同屏显示12导心电波形 |  |
| 5.4主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 |  |
| 5.5可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 |  |
| 六、记录器 |  |
| 6.1热敏式点阵打印机 |  |
| 6.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% |  |
| 6.3自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3 |  |
| 6.4记录纸规格:热敏记录卷纸：80mm×20m,热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页 |  |
| 6.5打印方式:实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |  |
| 6.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 |  |
| 6.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1 |  |
| 6.8具有自动心律失常延长打印功能； |  |
| 6.9具备在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 七、电源：交直流两用 |  |
| 7.1交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz |  |
| 7.2直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8小时，充分保证出诊和查房使用。 |  |
| 八、软件功能 |  |
| 8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言（提供证明文件） |  |
| 8.2支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 |  |
| 8.3 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告 |  |
| 8.4 支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 |  |
| 九、产品认证： |  |
| 9.1公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证,通过CE。 |  |
| 9.2 公司具有自主心电算法并通过国家认证，提供心电算法证书。（提供证明文件） |  |

| 整机免费保修≥三年， |  |
| --- | --- |
| 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |