六安市中医院拟购骨髓细胞细胞学图文分析系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、骨髓细胞学图文分析系统配置清单 |  |  |  |
| 1.图文分析报告软件一套 |  |  |  |
| 2.显微镜一台 |  |  |  |
| 3.计算机系统一套 |  |  |  |
| 4.摄像系统两套 |  |  |  |
| 5.打印机一台。 |  |  |  |
| - 参数要求 |  |  |  |
| (一)软件要求 |  |  |  |
| 1.国内知名品牌，软件必须取得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书以及医疗器戒注册证。 |  |  |  |
| 2.软件必须采用SQL server大型数据库管理平台，数据库存储容量不受限制，以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性。软件系统终身免费升级。 |  |  |  |
| 3.具有数据备份及数据刻录功能，且能够直接以EXCEL表格形式输出。 |  |  |  |
| 4.可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。具备工作量、送检科室、送检医师、阳性率等多项统计，可生成统计报表及饼图，并支持数据导出。 |  |  |  |
| 5.高度灵活的报告单设计系统，格式任意调整，可通过简单的鼠标拖动，直观的设计多种报告格式，特殊项目可以根据增强设计功能直接建立。报告项目及检验项目可根据医院需求自由增添修改。 |  |  |  |
| 6.根据不同的图片张数，报告系统智能匹配模板，支持用户自定义报告模板，预览时可实时调节打印字体 |  |  |  |
| 7.可通过点击细胞图像实现计数，不同细胞用不同标志注明，避免重复计数；计数达到设定值时自动提示。 |  |  |  |
| 8.可对典型图像进行文字及图形标注。可实时浏览、采集和保存镜下图像。 |  |  |  |
| 9.支持教学示教、读片以及幻灯片制作功能，支持连接投影仪、液晶电视并可播放实时动态影像，也可以将采集到的图片制作成幻灯片，利用电脑多媒体功能进行资料的阅读示教和学术交流。 |  |  |  |
| 10.骨髓细胞分类计数：能对人体54余种骨髓细胞分类计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示，准确可靠。 |  |  |  |
| 11.外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中的各种细胞输入计数器，即立刻显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标，速度快、方便、准确。 |  |  |  |
| 12.细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动算出阳性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。 |  |  |  |
| 13、整套系统连接我院的LIS系统，报告结果可以在临床医生工作站中查阅，产生的接口费用由中标方承担 |  |  |  |
| （二）显微镜要求 |  |  |  |
| 1、国际知名品牌，研究级正置显微镜 |  |  |  |
| 2、光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，国际标准齐焦距离≤45mm |  |  |  |
| 3、调焦机构：载物台垂直移动，行程不小于25mm，最小微调刻度≤1um |  |  |  |
| 4、观察筒：10X宽视野三目镜筒，带屈光度校准 |  |  |  |
| 5、照明装置：LED光源，寿命60000小时以上；内置式滤色镜；具备节能感应开关 |  |  |  |
| 6、平场消色差物镜：4X（N.A.≥0.1），10X（N.A. ≥0.25），20X（N.A. ≥0.4），40X（N.A. ≥0.65），100X（N.A. ≥1.25，油镜）。 |  |  |  |
| 7、防霉装置：在三目观察镜、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理 |  |  |  |
| （三）摄像系统要求 |  |  |  |
| 1、数字摄像头，高清晰度，像素≥600万，真彩色摄像头， |  |  |  |
| 2、USB3.0接口，即插即用和自动电源控制 |  |  |  |
| 3、支持积分采集图像、多种格式的动态录像、多种压缩格式动态采集功能 |  |  |  |
| 4、摄像软件具备基本图像处理、动态测量、动态标注、区域图像预览、定标等功能 |  |  |  |
| 5、数字摄像头与软件必须为同一厂家提供，以保证摄像头底层驱动与软件无缝对接 |  |  |  |
| （四）计算机系统与打印机 |  |  |  |
| 1、计算机系统：四核CPU，1T硬盘， 8G内存，20”液晶显示器 |  |  |  |
| 2、打印机：彩色激光打印机，专业照片打印机，图片社品质 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2020年9月18日