六安市中医院频闪光源系统初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 喉镜频闪冷光源通过周期性光源频闪观测在极低速度下的高速运动 |  |  |  |
| 2 | LED光源，可同时连接硬镜和软镜，使用寿命50000小时 |  |  |  |
| 3 | 频闪频率，频闪冷光源的输出显示频率范围至少可达到70Hz至1000Hz，声强范围70-125dB |  |  |  |
| 4 | 工作模式：静止画面，慢镜头，持续光源，通过脚踏开关控制声带的不同相位 |  |  |  |
| 5 | 静止画面：频闪冷光源闪光频率与喉部频率一致，观察到的画面为静止，可实现0°～400°相位转换 |  |  |  |
| 6 | 慢镜头：当频闪冷光源闪光频率和振动频率接近但不相同时，每次闪光都照亮不同位置，可观察到图像非常缓慢的振动，图像振动频率0.5Hz，1Hz，2.0Hz可调 |  |  |  |
| 7 | 光缆适配器, 可选配适配接口，兼容硬性品牌内窥镜摄像系统共同使用 |  |  |  |
| 8 | 脚踏开关，可通过脚踏开关控制持续光源和频闪光源，并可以通过脚踏控制显示频闪的不同相位 |  |  |  |
| 9 | 麦克风，外置式麦克风，同时具有贴合式拾音器：获取声带的发生频率，频率获取范围70-1000Hz |  |  |  |
| 10 | 整机免费保修≥三年，（含所有零部件，包括需定期更换零部件）； |  |  |  |
| 11 | 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表. |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |