拟购脉动真空灭菌器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 设备名称：脉动真空灭菌器 |  |  |  | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 响应情况 |  |  |
| 1 | 数量 | 4台 |  |  |  |
| 2 | 容积 | ≥1500L |  |  |  |
| 3 | 使用寿命 | ≥15年 |  |  |  |
| 4 | 主体材质要求 | 内壳、夹套316L不锈钢材质，厚度≥6mm |  |  |  |
| 5 | 管路材质 | 316不锈钢管路，卡箍链接 |  |  |  |
| 6 | 主体结构 | 环形加强筋结构；多点进汽，多段加热 |  |  |  |
| 7 | 焊接工艺 | 全自动焊接机器焊接；氩气保护，自动控制无过烧现象。 |  |  |  |
| 8 | 设计压力 | -0.1/0.3Mpa |  |  |  |
| 9 | 灭菌温度 | 132℃和134℃，110～137℃可设。 |  |  |  |
| 10 | 主体保温 | 岩棉保温，厚度≥60mm |  |  |  |
|  | 门胶条 | 压缩气密封。使用寿命≥2年 |  |  |  |
| 11 | 附 件 | 真空泵、电磁阀、气动阀、压变均为进口品牌，提供实物图片 |  |  |  |
| 12 | 安全联锁 | 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源接通才能进蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开 |  |  |  |
| 13 | 安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |  |  |  |
| 14 | 开门方式 | 平移门，提供通过省级食品药品监督管理局盖章的产品技术要求佐证。全过程自动完成，可实现双门互锁。 |  |  |  |
| 15 | 门障碍报警 | 关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全 |  |  |  |
| 16 | 维修空间 | 设备自带维修空间，无需额外预留维修空间 |  |  |  |
| 17 | 换热装置 | 板式换热器，换热效率高，使用寿命≥15年 |  |  |  |
| 18 | 信息端口 | 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统，信息端口永久性对外开放，不受任何追溯品牌系统限制 |  |  |  |
| 19 | 显示屏 | ≥10寸真彩触摸屏，全程操作手感触摸，系统可靠，操作分权限管理，更安全 |  |  |  |
| 20 | 空气过滤器 | 过滤精度≤0.2微米，有效过滤≥99.7% |  |  |  |
| 21 | 降噪系统 | 具有节水降噪装置 |  |  |  |
| 22 | 程序种类及运行时间 | 灭菌类程序≥10套 自定义程序≥6套 测试类程序≥4套 辅助类程序≥2套 器械程序、织物类程序运行时间≤55分钟 |  |  |  |
| 23 | 配置 | 装卸车10辆，灭菌架6辆，灭菌架在每个灭菌器里面都可以通用 |  |  |  |
| 24 | 产品批件 | 具有产品注册证 |  |  |  |
| 25 | 产品检测报告 | 提供平移门灭菌器的灭菌效果检验报告 |  |  |  |
| 26 |  | 提供平移门灭菌器的电气安全性能检测报告 |  |  |  |
| 27 |  | 提供平移门灭菌器的电磁兼容检验报告 |  |  |  |
| 28 | 生产厂家资质要求 | 提供特种设备设计许可证 |  |  |  |
| 29 |  | 提供特种设备制造许可证 |  |  |  |
| 30 |  | 提供特种设备设计压力管道GC2及以上 |  |  |  |
| 31 |  | 提供承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道（GC2）安装资质 |  |  |  |
| 32 | 标准配置 | 每台灭菌器另配同设备品牌一套压力表（每台4个）和安全阀（每台2个）备用 |  |  |  |
| 33 | 性能检测 | 每年由投标人负责在质保期内对投标产品进行一次物理性能测试（厂家或者有资质的第三方检测机构），监测后提供符合国标的监测报告。 |  |  |  |

| 整机免费保修≥三年(含所有零部件，包括须定期更换零部件) |  |
| --- | --- |
| 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |