拟购内镜清洗消毒设备项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数设置 |  |  |  |
| 一、全自动内镜清洗消毒机、数量：1台 |  |  |  |
| ★必须按照最新消毒技术规范设计：第一步、初洗或预洗；第二步、酶洗；第三步、次洗；第四步、消毒；第五步、末洗；每步结束后都有吹干时间对管腔进行吹干。消毒液使用2%的碱性戊二醛，全程清洗、消毒所需时间≤14分钟；2%的碱性戊二醛在加热到43℃时，全程清洗、消毒所需时间≤9分钟；邻苯二甲醛全程清洗、消毒所需时间≤9分钟。（以上时间均不含初洗或预洗的时间,必须提供能使用这两种消毒液和这三种清洗消毒时间的第三方权威机构出具的检测报告） |  |  |  |
| 1、具备全过程故障报警及故障提示解决功能，并暂停工作：储液箱内消毒液不足提示报警、酶液不足报警、酒精不足报警、过滤器太脏或水压太低报警、内镜泄漏报警并停机、排水受堵报警、⑦消毒槽水位太低报警、⑧消毒槽消毒液位太低报警、⑨机器运转过程故障报警。 |  |  |  |
| 2、具备对内镜全程持续测漏监控功能，液晶触摸屏实时显示测漏压力，对微小的渗漏也能检测出，完全避免了因进水对内镜造成的更大损坏（标书中必须提供显示测漏压力的程序运行画面）。 |  |  |  |
| 3、适合各种品牌软式内镜的清洗消毒，程序有自动记忆功能。采用节液技术、每次只需要添加10L消毒液，节约科室的使用成本。 |  |  |  |
| 4、采用镜身全浸泡、管腔全灌流的方式清洗、消毒，管腔清洗、消毒压力大、更彻底清洗、消毒内镜管道，镜身也是循环冲洗和消毒。 |  |  |  |
| 5、具备设备自身管路消毒功能，机器每工作到一定的次数就自动提醒使用者该进行自身管路消毒功能了，必须要对终末用水的0.2um的滤芯、整个槽体、上盖进行全方面彻底地消毒。采用的是泡腾片对设备自身管路消毒。 |  |  |  |
| ★6、具备运转过程实时显示及每个过程自动打印功能(也可设置不打印)，普通纸打印。打印内容包括清洗消毒开始时间、预洗（初洗）、酶洗、加酶量、次洗、消毒、末洗、加酒精量、干燥时间、清洗消毒结束时间、内镜编号、病人姓名、清洗消毒总时间、内镜测漏的情况、本次消毒液使用次数、本机累计使用次数、操作者姓名等内容（标书中必须提供打印单的复印件）。 |  |  |  |
| 7、 酶洗功能：设定后自动按比例准确添加清洗。 |  |  |  |
| 8、酒精功能：能按设定的量准确喷射酒精及自动吹干并且在每个程序的末洗结束后都设置了自动喷酒精吹干功能，现也可以设置暂时关闭喷酒精吹干功能。 |  |  |  |
| 9、 消毒时间、各种程序可根据用户要求自行调整，但都不能低于国家标准。 |  |  |  |
| 10、自动开、关门。 |  |  |  |
| 11、门为全钢化玻璃。 |  |  |  |
| 12、PLC可编程序控制，7寸彩色液晶触摸屏，预置6组程序可自行任意选择：标准清洗消毒、终末清洗消毒、早消毒、特殊感染清洗消毒、自身消毒等一键式操作。 |  |  |  |
| ★13、可手工输入病人、操作者姓名（第一次输入、以后每次选择即可）、内镜编号并都能打印出来。 |  |  |  |
| 14、洗消连接头采用原装进口快插式接头、和初洗槽完全配套，手工初洗后和内镜的灌流接头无需拆卸、直接放入洗消机内和快插连接，方便快捷、科学高效并且减轻了工作人员的劳动强度。 |  |  |  |
| 15、采用连通器原理，直接对消毒液的浓度进行检测。 |  |  |  |
| 16、每更换一次消毒液后又自动重新记录新消毒液的使用次数、自动累计显示本机累计工作次数，便于医院对设备的管理和使用成本的核算。 |  |  |  |
| 二、洗消槽 |  |  |  |
| 1、柜门表面采用钢化彩晶玻璃。 |  |  |  |
| 2、清洗槽外槽尺寸长≤700mm，宽≤685mm，内槽净空尺寸长≥600mm，宽≥490mm；前高后低，槽深度前面≥210mm，后面≥170mm。数量1个 |  |  |  |
| 3、配1个304不锈钢折叠式水龙头，带八个螺旋喷头的304不锈钢的水枪1把。 |  |  |  |
| 4、带吹气功能的全管道灌流器2套（含进口快插、一个槽配2套：酶洗和漂洗、带自动排水功能），洗消槽和功能背板材质必须为PMMA，功能背板≤1.55米。 |  |  |  |
| 5、放物篮2个，要求为航空铝材。 |  |  |  |
| 6、上下水管路、照明系统1套。 |  |  |  |
| 三、干燥台、数量：1套 |  |  |  |
| 1、长度为1180mm，配25升医用无油静音空压机1台。 |  |  |  |
| 2、气体过滤器1套，过滤精度大于等于99%；气体处理器气压调节范围：0～0.8Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气；并另外设有注气压力调节器（不高于0.02Mpa）。 |  |  |  |
| 3、毛巾挂钩1个、手套/纱布盒1个，要求为航空铝材。 |  |  |  |
| 4、带八个螺旋喷头的304不锈钢的气枪1把。 |  |  |  |
| 5、供气管路、照明系统各1套。 |  |  |  |
| 6、带漏电保护装置、备用插座和电源、照明控制开关。 |  |  |  |
| 7、柜门表面采用钢化彩晶玻璃。 |  |  |  |
| 四、水处理器、数量：1套 |  |  |  |
| 5µm+1µm活性碳+0.2µm、三重过滤，多层式渗透净化水质，以保证内镜清洗的安全和彻底。 |  |  |  |
| 五、总体要求： |  |  |  |
| 1、全自动内镜清洗消毒机的触摸屏、打印机、电源开关必须镶嵌在内镜清洗消毒工作站的背板上(材质为PMMA高分子复合材料)，即为嵌入式，必须无缝连接，这样一来便于医护人员操作和保护设备的电路系统，整体美观、便于打扫卫生、更加符合院感的要求。 |  |  |  |
| 2、总体要求和带★参数有一项不满足即作废标处理，不带★参数有三项不满足即作废标处理。 |  |  |  |
| 3、全自动内镜清洗消毒机、洗消槽和干燥台属于内镜清洗消毒工作站的一部分都必须为二类医疗器械，必须提供相关的证件。 |  |  |  |
| 4、若有虚假应标者，一经发现做废标或退货处理；并承担一切责任和损失。 |  |  |  |
| 六、内镜储存柜 |  |  |  |
| 内胆采用PMMA高分子材料一次成型，外壳不锈钢板烤漆。可存放≥5条软式内镜和附件，带循环风紫外线消毒、恒温干燥、温湿度显示功能；可累计消毒时间和自动消毒。 |  |  |  |
| 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |