拟购床单位消毒机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 参数设置 |  |  |  |
| - 医院的床上用品、浴巾、衣物的消毒。 |  |  |  |
| 1.电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz |  |  |  |
| 2.输入功率：≤380W |  |  |  |
| 3.外形尺寸：46*47*93cm |  |  |  |
| 4.消毒方式：全自动抽真空渗透臭氧消毒 |  |  |  |
| 5.输出压力：≥200kpa |  |  |  |
| 6.臭氧产量：3000mg/h |  |  |  |
| 7.臭氧浓度：≥1100mg/m3 |  |  |  |
| 8.噪声：≤50db(A) |  |  |  |
| 9.同时双床位消毒 |  |  |  |
| 10.双重解析，臭氧快速分解还原。 |  |  |  |
| 11.臭氧发生器寿命≥5000h |  |  |  |
| 12.定时：1-99min可选 |  |  |  |
| - 13.杀菌因子臭氧，利用臭氧的强氧化性消毒杀菌。可杀灭细菌繁殖体和芽孢，病毒，真菌，并可破坏肉毒杆菌毒素。 |  |  |  |
| - 14.杀菌因子残留量操作程序结束30min后臭氧残留量≤0.16mg/m3。（提供省疾控检测报告） |  |  |  |
| 15.杀菌效果消毒器完成1个消毒周期，对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌（8099）铜绿假单胞菌（ATCC15442的杀灭对数值均≥3.0，对自然菌杀灭对数值≥1.00。（提供省疾控检测报告） |  |  |  |
| 16.可预先设置：抽气、充臭氧、保持、解析等工序全程自动完成，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作方便。并有无臭氧故障报警功能。 |  |  |  |
| 17.具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透被褥内部，消毒更彻底，无死角。 |  |  |  |
| 18.可同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率。 |  |  |  |
| 19.定时时间可根据需要设定并记忆。 |  |  |  |
| 20.臭氧发生器无臭氧产生时会自动报警，并停机保护。 |  |  |  |
| 21.质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 22.提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

- 附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |