注射泵(单/双通道）技术参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | - 可组合式注射泵 |  |  |  |
| 2 | 水平卧式结构：使用过程中操作界面、显示屏幕面向正上方，安全放置、便于操作 |  |  |  |
| 3 | - 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗小于20VA |  |  |  |
| 4 | - 外部直流电源：直流12V |  |  |  |
| 5 | - 内置电池：锂电池11.1V 1500mAh，不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时) （提供证明文件） |  |  |  |
| 6 | - 适用的注射器：规格为10mL、20mL、30mL和50（60）mL的所有符合标准的注射器 |  |  |  |
| 7 | - 注射速度设定范围：最小增量为0.1mL/h 0.1-300.0mL/h（10mL注射器） 0.1-600.0mL/h（20mL注射器） 0.1-900.0mL/h（30mL注射器） 0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器）（提供证明文件） |  |  |  |
| 8 | 注射总量显示范围：0.1-99999.9mL（提供证明文件） |  |  |  |
| 9 | 注射精度：机械精度：±1% ，包括注射器的精度：±2%，专利设计的精密传动结构，注射更精密更稳定（提供证明文件） |  |  |  |
| 10 | 快进操作： 300.0mL/h（10mL注射器） 600.0mL/h（20mL注射器） 900.0mL/h（30mL注射器） 1500.0mL/h（50（60）mL注射器）（提供证明文件） |  |  |  |
| 11 | KVO速度：0.1mL/h |  |  |  |
| 12 | 阻塞级别：可以进行3级选择 I: 300±100mmHg（40.0±13.3kPa） II: 500±100mmHg（66.7±13.3kPa） III: 800±200mmHg（106.7±26.7kPa） |  |  |  |
| 13 | 报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量 |  |  |  |
| 14 | 特殊功能：再报警功能，静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警 |  |  |  |
| 15 | 事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件 |  |  |  |
| 16 | - 声音音量等级：可调3级报警音量。（提供证明文件） |  |  |  |
| 17 | 电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电。 |  |  |  |
| 18 | 提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（不少于20家并提供用户名称、联系人、联系方式）。 |  |  |  |
| 19 | 免费质保五年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。 |  |  |  |
| 20 | 完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |