输液泵参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、 微量模式（提供证明文件） |  |  |  |
| 2 | 显示 ：LCD显示屏 ，触摸屏操作、数字盘输入（提供证明文件） |  |  |  |
| 3 | - 输液速率： 0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器） 0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器） |  |  |  |
| 4 | 阻塞等级：225mmHg~975mmHg 可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态 |  |  |  |
| 5 | 具有晚间操作照明灯，支持药物库功能、7种界面颜色更改，用于安全警示（提供证明文件） |  |  |  |
| 6 | - 快进操作：0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器） 0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器） 根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度 |  |  |  |
| 7 | 气泡敏感度，25-800ul,7挡可调 |  |  |  |
| 8 | 具有在线滴定功能，保证输液精度稳定（提供证明文件） |  |  |  |
| 9 | 具有电动安全门、电动止夜夹，保证输液精度稳定（提供证明文件） |  |  |  |
| 10 | 累计容量 ：0.1-99999.99mL |  |  |  |
| 11 | KVO ：0.1-5mL/h 可调 |  |  |  |
| 12 | 限制量：0.1-99999.99mL，精度： ≤±5% |  |  |  |
| 13 | 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率25VA， 内置电池：锂电池11.1V 1500mAh，连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时) |  |  |  |
| 14 | 无线联网： 可连接接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网。静脉输注中央站可同屏监视所有科室或指定科室的输夜泵的实时输液信息，包括床号、病人姓名、药物名称、预置量、速度、剩余时间、已输液量。用户可设置剩余时间阈值，中央管理站最大支持显示50张床位的输液泵信息。（提供静脉输注中央站医疗器械注册证） |  |  |  |
| 15 | 报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束 |  |  |  |
| 16 | - 符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器 |  |  |  |
| 17 | 可调11级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路 |  |  |  |
| 18 | 提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥5份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表（不少于20家并提供用户名称、联系人、联系方式）。 |  |  |  |
| 19 | 免费质保五年，提供生产企业售后服务承诺函原件，易损配件或相关耗材报价单独列表。 |  |  |  |
| 20 | 完整的培训学习方案，如需要接入PACS/LIS等医院网络，中标公司负责免费对接调试。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |