无创呼吸机定稿版参数

1原装进口，国际知名品牌，具有FDA和CE认证

2兼容有创/无创通气功能

3内置转运电池（采用内置方式，非外挂），保证正常工作2小时以上

4通气模式:  CPAP、S、S/T、T、PAC

5压力范围: IPAP 2-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O

6呼吸频率:  最高达到60 次/分

7氧气接入方式为机器后端输入，输入氧流量高达30L/min需要精确显示吸入氧浓量

8吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec

9吸气上升时间:150-900 ms（50ms一增量），吸气下降时间：100-400ms

10吸气/呼气灵敏度调节5档可调

11通气流速可达200L/min以上

12屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等。

13报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低）

14面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，达到最佳人机同步性

15具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况。

16疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用

17可记录365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据，包括压力、流速、潮气量、AHI等，为临床使用提供更多的讯息

18标配分体式恒温加湿器，一体化台车,方便院内移动

19质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

20提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |