拟购体外膈肌起搏器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数设置 |  |  |  |
|  | - 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz； |  |  |  |
|  | - 脉冲宽度：200us； |  |  |  |
|  | - 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟； |  |  |  |
|  | - 刺激强度：0～30单位，可调节； |  |  |  |
|  | - 治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； |  |  |  |
|  | - 具有贴片位置提示功能； |  |  |  |
|  | - 内置高性能充电芯片，充电仅需4小时；超大容量电池，可持续工作10小时以上； |  |  |  |
|  | - 具备电极线回路脱落检测和报警功能； |  |  |  |
|  | - 脉冲串占空比1:3； |  |  |  |
|  | - 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节； |  |  |  |
|  | - 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； |  |  |  |
|  | - 内设独立看门狗功能，提高系统运行的安全和效率； |  |  |  |
|  | - 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB； |  |  |  |
|  | - 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V； |  |  |  |
|  | - 电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%； |  |  |  |
|  | - 工作模式：连续运行。 |  |  |  |
|  | 整机免费保修≥三年，（含所有零部件，包括需定期更换零部件）； |  |  |  |
|  | 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表. |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |