拟购 脉搏波医用血压计 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至指定邮箱（                                ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 | 显示方法 | LED显示屏 |  |  |  |
| 2 | 测量方法 | 脉搏波法 |  |  |  |
| 3 | 测量范围 | 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］，脉搏：40次/分～180次/分 |  |  |  |
| 4 | 测量准确度 | 压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内。 |  |  |  |
| 5 | 脉搏 | 40-180次±2%以内 |  |  |  |
| 6 | 存储容量 | 100组测量数据 |  |  |  |
| 7 | 测量位置 | 左右臂均可测量 |  |  |  |
| 8 | 压力监测 | 高精密半导体压力传感器 |  |  |  |
| 9 | 加压 | 压力泵自动加压方式 |  |  |  |
| 10 | 减压 | 线性电磁控制阀自动减压系统 |  |  |  |
| 11 | 超压保护 | 压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度) |  |  |  |
| 12 | 臂筒角度调节 | 臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度 |  |  |  |
| 13 | 适合臂周 | 17cm～42cm |  |  |  |
| 14 | 输出端口 | RS-232/USB两种数据接口方式 |  |  |  |
| 15 | 主机重量 | 约8.0kg |  |  |  |
| 16 | 干扰提示 | 干扰情况用户提醒 |  |  |  |
| 17 | 抗菌设计 | 整机及袖套采用抗菌材料 |  |  |  |
| 18 | 语音设置 | 可开关语音，音量可调节 |  |  |  |
| 19 | 打印装置 | 全中文热敏打印、自动裁纸 |  |  |  |
| 20 | 压力单位 | mmHg和kPa两种模式互选 |  |  |  |
| 21 | 主机尺寸 | 471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高) |  |  |  |
| 22 | 电击保护 | I类设备，B型应用部分 |  |  |  |
| 23 |  | 与医院现有血透管理信息系统兼容，投标人负责接口费用，含在投标总价中。 |  |  |  |
| 24 | 业绩 | 提供自2018年1月1日以来同型号产品合同完整版（遮盖视同无效业绩）原件扫描件不少于5份 |  |  |  |
| 25 | 保修 | 整机免费保修期为3年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |