<B2型生物安全柜技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 安全柜分类：B2型，100%全排型，无内部循环气流，符合中国CFDA的YY0569标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求,操作区尺寸1500mm左右。 |  |  |  |
| 2 | 垂直层流负压机型，100%的空气经过滤后可接到排风系统。在送风和排风系统都设置“零泄露”，超高效过滤膜，对于0.12μm的尘埃颗粒过滤效率≥99.9995%，确保达到洁净度10级 |  |  |  |
| 3 | 负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能 |  |  |  |
| 4 | 隔离操作面10°倾斜设计 |  |  |  |
| 5 | 滑动前窗采用专利技术的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理 |  |  |  |
| 6 | 前窗吸入口采用无阻隔回风 |  |  |  |
| 7 | 高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视显示项目：（1）、实时监控、显示流入气流和下降气流风速；（2）、安全状态显示及声光、联锁报警；（3）、高效过滤器寿命显示及报警；（4）、移门过高声光报警 |  |  |  |
| 8 | 前窗玻璃移门为全幅可清洁结构，移门可下拉至操作台面下 |  |  |  |
| 9 | 照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间 |  |  |  |
| 10 | 在运行状态下关闭前窗，3s后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间 |  |  |  |
| 11 | 实时显示过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护与失效报警 |  |  |  |
| 12 | 内置的具有温湿度补偿功能的微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定 |  |  |  |
| 13 | 前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动，照明和杀菌系统的安全互锁系统 |  |  |  |
| 14 | 可卸式圆弧型搁手板 |  |  |  |
| 15 | 进口美国直流无刷节能电机，自带电压波动补偿功能，在190－250伏宽电压波动范围内保持恒定风速，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命 |  |  |  |
| 16 | 严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏，进口的风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性 |  |  |  |
| 17 | 严格的过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0．01%，不可扫描过滤器漏过率≤0．005% |  |  |  |
| 18 | 支架式的安全柜，支架与上箱体可以分离 |  |  |  |
| 19 | 生物安全性：(1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 (2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次 (3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |  |  |  |
| 20 | 洁净等级：ISO4级（10级） |  |  |  |
| 21 | 下降风速：≥0.35 m/s 流入风速：≥0.55 m/s |  |  |  |
| 22 | 过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% |  |  |  |
| 23 | 噪音等级：≤63dB（A）24.照度：≥900lux |  |  |  |
| 24 | 有或可加设监控及扫码设备。 |  |  |  |
| 25 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 26 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |