<医用冷藏柜技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20%-80% |  |  |  |
| 2 | 宽电压设计：适合187-242V |  |  |  |
| 3 | 超静音设计：噪音≤26.35dB(A) |  |  |  |
| 4 | 功率：400W |  |  |  |
| 5 | 样式：立式，双门 |  |  |  |
| 6 | 外壳材质：优质喷涂冷轧钢板 |  |  |  |
| 7 | 内胆材质：电锌板喷涂 |  |  |  |
| 8 | 搁架材质：浸塑钢丝 |  |  |  |
| 9 | 外门材质：铝合金 |  |  |  |
| 10 | 有效容积：1006L |  |  |  |
| 11 | 外部尺寸(宽*深*高mm)：1200*710*2020 |  |  |  |
| 12 | 内部尺寸(宽*深*高mm)：1100*585*1740 |  |  |  |
| 13 | 净重/毛重（KG）：169/191 |  |  |  |
| 14 | LED显示屏，显示精度高达0.1℃，设有密码保护防上随意调整。用户权限和工厂权限分开，防止随意调节，影响使用 |  |  |  |
| 15 | 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2～8℃ |  |  |  |
| 16 | 具有多种故障报警、高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池欠电压报警等 |  |  |  |
| 17 | 具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等报警方式 |  |  |  |
| 18 | 具有开机延时、停机间隔多重保护功能。备用蓄电池可在断电后记录数据并且报警大于8小时 |  |  |  |
| 19 | 制冷系统：采用国际名牌压缩机和知名品牌风机；合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速；内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定；无氟制冷剂，绿色环保 |  |  |  |
| 20 | 安全门锁人性化设计，防止随意开启 |  |  |  |
| 21 | 底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放 |  |  |  |
| 22 | 箱内配有LED照明功能，节能环保，使箱体内部一目了然 |  |  |  |
| 23 | 多层可移动式搁架，高度可自由调节 |  |  |  |
| 24 | 配备温度测试孔，方便用户监控箱内温度 |  |  |  |
| 25 | 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行 |  |  |  |
| 26 | 无霜设计，冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水 |  |  |  |
| 27 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 28 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |