六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）口腔科类设备项目比选采购文件

编号：LASZYY-ZBB2021008

采 购 单 位：六安市中医院

2021年1月

参选单位须知

☆重要提示：参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

<总则>

一、采购单位：

六安市中医院

二、采购内容：

参选产品名称:口腔科类设备

包别：第1包：牙椅、第2包：蒸汽灭菌器、第3包：口腔曲面体层X射线机、第4包：光固化灯、第5包：根管测量仪、第6包：全自动封口机、第7包：超声波清洗机。

三、标书费：无

四、比选地点：六安市中医院A座20楼第一会议室

五、参选文件（电子版和纸质版）递交截止时间：2021年2月3日15:00

六、参选文件有效期：30天

七、参选保证金：本项目不收参选保证金

八、公示网址

六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

九、招标文件有效下载网址

优质采云采购平台（https://www.youzhicai.com/）

优质采平台联系人及方式：孙老师  0551-62624922

十、比选要求：

1、参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

2、具有良好的商业信誉及完善的销售供应与优质的售后服务保障体系。

3、参选文件评审和确定中选人

3.1、采用综合评估（排序）的方法进行参选文件评审，评审顺序：商务评审（报价部分、其他部分）和技术评审。

医院执行线上与线下相结合方式开展评标工作：首先，潜在供应商在优质采平台完成线上报名和提交电子版投标文件【同时将纸质版标书邮寄至采购公告里指定联系人】；其次，供应商于开标当天在线下【医院开标现场】参加询标和多轮次议价活动（选择一次性报价的供应商可不到开标现场，此情形询标以线上或线下方式为主）。

（1）商务评审：

第一、报价部分。潜在供应商可自行选择以下报价方式：

一是一次性报价，潜在供应商无须到评标现场，仅须在优质采平台完成线上报名和上传电子版投标文件并将纸质版比选投标文件（贰份正本）在开标前快递至招标办即可，潜在供应商未到评标现场且仅有纸质版投标文件情形则默认为最终报价；

二是二次报价，潜在供应商须到评标现场参加询标和多轮次报价活动，并以书面或原件扫描件（加盖公章）形式予以再次报价。

从降低投标成本角度考虑，业主建议潜在供应商选择一次性报价方式参与竞争。报价内容（样表附后）：参选产品价格、易损零部件名称和价格、耗材名称和价格。与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱；

第二、其他部分。采购单位对各参选文件中的商务内容（综合考量品牌影响、市场占有率【同型号产品医院用户合同份数、业绩是投标人自己的还是借用的】、售后、资质及综合【含赠送等】服务等因素）进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱；

（2）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，必要时进行现场（或电话）询标，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

3.2、 确定中选人

（1）不保证最低报价的参选单位最终中选；

（2）采购单位将选择质量（技术实力）、报价、综合服务等最优的参选单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资质和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程度来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。

4、注意事项

（1）出席比选仪式（或递交电子版且纸质版比选投标文件）的参选单位视同响应比选文件规定；

（2）参选单位授权代表人携带身份证原件及授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）签名报到以证明其出席，比选公告规定采购人不到现场情形的可例外，参选单位须在比选开标截止时间前将完成比选投标文件（电子版和纸质版）提交工作，纸质版可快递至招标办（六安市中医院A座住院部19楼东，联系人：曹老师   0564-3597214）；

（3）提供相关证明文件要求：

设备类项目投标文件须提政府主管部门（如食药监局及其下属单位）出具的质检报告原件扫描件，并在技术参数响应表中标注对应于质检报告的某条款（无质检报告作无效投标处理，其他证明材料不予认可）；

其他类项目须提供政府主管部门出具的质检报告原件扫描件、原厂出具的技术白皮书，并在技术参数响应表中标注对应于质检报告的某条款（任一投标人提供政府主管部门出具的质检报告原件扫描件，其他投标人未提供则视同无效投标；若该项目均无法提供政府主管部门出具的质检报告则以原厂出具的技术白皮书为准；其他证明材料不予认可）。

（4）参选单位所提供截止开标时间的近3年医院用户业绩（同型号）合同须是原件完整扫描件（遮盖默认为比选投标文件作无效处理），设备类项目业绩合同至少5份，其他类项目至少1份（业绩合同提供份数较多者作为加分项）；

（5）开标当天不宣布中标结果。

各潜在供应商不认可上述注意事项可拒绝参与比选竞争。

十一、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于六安市中医院。

<项目配置要求>

第1包：牙椅  数量：6台

1.患者电动牙科椅

1.1电脑记忆全电动牙科椅，可预置常用椅位和急救位，承载力≥135kg；椅身升降速度为18mm/s，升降行程应≥300 mm（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.2靠背倾转角度范围：立位垂直后仰25º±5º、水平卧位向上10º±5º；

1.3安全保护，机椅互锁、遇障碍急停。

1.4患者电动椅靠背为金属靠背，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗位置。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.5头枕配置伸缩式双关节头枕，牙科椅为双活动扶手设计。

1.6患者电动牙科椅为水电气一体开关，方便操作及维护保养。

1.7多位置调节牙椅活动扶手，方便不同患者体位上下。

2.口腔灯

  - 感应式三轴LED口腔灯，开关亮度感应可调。光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～15000Lux；

2.2口腔灯转动范围≥270°；

2.3辐射热：＜200W/m2（最大照度时），色彩显色指数：＞85Ra。

3.器械盘

3.1下悬式器械盘设计，方便左右手医生操作。转动角度：＞270°；（提供证明文件）

3.2上下移动范围：＞440mm；盘面偏斜度≤3°锁紧装置承载质量：≤2.5Kg 。

3.3机椅联动互锁，医患安全智能化。（提供证明文件）

3.4 器械盘设置6个器械位，预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。

3.5器械盘挂架可以≤90°整体移动，不用时器械挂架是可以隐藏在器械盘下。

四孔高速气涡轮手机二套，四孔低速气马达手机一套。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

3.6储水瓶设计可以自来水与纯净水转换。储水瓶随着器械盘移动而移动。不需再治疗机箱拆卸清洗储水瓶。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

3.7器械盘配置硅胶垫方便清洗打扫。

3.8产品功能强大并预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。

4.助手架器械位：

4.1四个助手位器械搁架，助手位器械搁架台配置助手操作电动按键控制电动牙椅工作状态，同时反映到器械盘显示屏。

4.2弱吸唾器（水压为200 kPa)   真空度≥10kPa；抽水速率≥0.4L/min ；

4.3强吸唾器（气压为400 kPa）真空度≥10kPa抽水速率≥1L/min。

4.4三用枪配置1支

5.痰盂及治疗机箱体:

5.1治疗机痰盂可±90°旋转，方便患者吐痰。

*5.2治疗机箱体可以±45°旋转，方便四手操作及种植手术治疗。

5.脚踏开关

多功能组合式脚踏开关  启动力：＞10N且＜30N；进液防护：IPX1；

6.热水器

6.1防干烧热水器。

6.2恒定水温：40℃±5℃

7.可选择内置地箱

7.1额定电源：a.c.220V  50Hz，单相三芯，网电源供电，

7.2额定功率：350 VA

7.3水过滤孔径：＜90μm    气过滤孔径：＜25μm

7.4水气电一体式开关：方便医护开关启牙椅。

7.5整机采用进口手机管及水气管路（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第2包：蒸汽灭菌器   数量：1台

一：设备参数及配置

1	技术要求

1.1	主体

1.1.1	容积	24L

1.1.2	材质	06Cr19Ni10(SUS304)

1.1.3	设计压力	-0.1/0.3MPa（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.1.4	设计温度	144℃

1.1.5	使用寿命	8年/16000次循环

1.1.6	主体保温	玻璃棉保温层（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.1.7	腔壁加热	覆膜式加热膜

1.1.8	测试接口	标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口

1.2	密封门

1.2.1	门数量	单门

1.2.2	门板	拉伸门板，材料厚度≥2mm；

1.2.3	材质	06Cr19Ni10(SUS304)；

1.2.4	开关门方式	电机驱动，一键式侧开门；

1.2.5	安全联锁	压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；

1.2.6	门密封方式	自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.3	管路系统

1.3.1	控制阀	自动控制阀：3个直动式进口电磁阀

1.3.2	泵	注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵

循环泵：1个进口增压泵；

1.3.3	压力传感器	进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）

1.3.4	蒸汽产生方式	内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；

1.3.5	储水装置	内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L；

1.3.6	水箱排水接头	1个原装进口排水接头；

1.3.7	散热器	内置1个体积大于0.001立方米的散热器；

1.3.8	安全阀	内置后藏式安全阀；

1.4	控制系统

1.4.1	操作方式	感应式操作；

1.4.2	控制方式	采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC；

水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；

1.4.4	界面显示	液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

1.4.5	流程控制	置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

1.4.6	周期计数器	六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

1.4.7	记录方式	选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；

1.4.8	记录内容	程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；

1.4.9	权限管理	多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；

1.4.10	自校准功能	拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

1.4.11	安全保护	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

1.5	程序系统

1.5.1	程序名称	裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序；

1.5.2	裸露程序	灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：4min，可设范围：0～99min

干燥时间：5min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌；

1.5.3	包装程序	灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：6min，可设范围：0～99min

干燥时间：10min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌；

1.5.4	橡胶程序	灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：20min，可设范围：0～99min

干燥时间：10min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载；

1.5.5	自定义01	灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：6min，可设范围：0～99min

干燥时间：10min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

用户可根据需求自行定义各参数；

1.5.6	N-类快速	灭菌温度：134℃

灭菌时间：3.5min

干燥时间：30s

N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌；

1.5.7	B-类快速	灭菌温度：134℃

灭菌时间：3.5min

干燥时间：30s

B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌；

1.5.6	嗜血程序	灭菌温度：134℃

灭菌时间：18min

干燥时间：10min

嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌；

1.5.9	BD&Helix	BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；

1.5.10	真空测试	真空测试程序：检测设备是否泄漏；

1.5.11	预热程序	预热程序：对设备进行充分预热；

1.5.12	干燥程序	干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程；

1.5.13	清洗程序	清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞；

1.6	整体参数

1.6.1	装载装置：	三层托盘

1.6.2	腔体尺寸：	Φ250×450

1.6.3	外形尺寸：	660×530×450

1.6.4	电源：	单相：AC 220V，50Hz

1.6.5	设备输入功率：	2.6kVA

2	标准配置

2.1	波纹管1个；

2.2	三层托盘；

2.3	取盘器一个；

2.4	带接头排水管一根；

2.5	保险管6个；

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第3包：口腔曲面体层X射线机

一、设备名称：口腔曲面体层X射线机

二、数量：1台

三、设备用途：用于种植牙手术前后的诊断分析，用于口腔正畸的诊断与治疗分析、用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，用于颞颌关节和上颌窦的诊断分析，用于牙体牙髓的诊断分析等。能拍摄数字化口腔全景片、分段全景，上颌窦全景，双侧颞颌关节，侧位片等。

四、主要技术要求:

1、主机

*1.1. 设备定位方式：开放式定位，非电动座椅，适用于站立和轮椅等患者；非镜面反射定位（提供证明文件）

1.2. 适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人

*1.3. 具有独立的2D(全景/头侧)拍摄功能，独立的2D(全景/头侧)传感器，不共用。

2、X线球管及高压发生器

2.1.球管工作方式：开机即可拍摄、无需预热

2.2.球管焦点：≤0.6mm，固定阳极

2.3.管电压：60~90KV(1KV 布阶可调)

2.4.管电流：2~15mA(1mA 布阶可调)

*2.5.阳极最大热容量：≥110KJ。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

2.6.曝光方式：脉冲式。

2.7.X射线脉冲时间≤30ms

2.8.高压发生器：高频直流

2.9.频率：≥140kHz

3、	全景拍摄功能要求

*3.1.全景探测器类型：CMOS高速平板探测器

*3.2.最短扫描时间：≤2S（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

3.3.全景拍摄程序：标准全景/分段全景/上颌窦/TMJ 2段/TMJ 4段

*3.4.全景的放大倍数：≤1.20倍

4、头颅侧位拍摄功能要求

*4.1.探测器类型：CMOS高速平板探测器

*4.2.头颅CMOS高速平板探测器要求为固定的不可插拔方式的探测器，避免经常插拔使用导致接口处松动从而导致拍摄故障，避免插拔引起的人为损坏

4.3.头颅拍摄程序: 头颅正位(后前位/前后位)、头颅侧位、颅底位、腕骨位

*4.4.具备拍摄3种不同成像尺寸的头颅侧位片，最小头颅侧位片成像尺寸≤18x18cm，最大头颅侧位片成像尺寸≥26x24cm（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

*4.5.曝光扫描完成时间: 最快≤3秒曝光完成拍摄，避免因病人移动而重拍或图像畸变（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

5、软件功能要求

5.1.软件可与CBCT、全景机、牙片机、口内传感器等共用

5.2.采用中文多用户网络版软件, 医生端可免费安装诊断分析软件≥40个，原厂正畸自动描绘软件端口≥40个，并能够同时满足40个软件针对不同病例进行诊断分析，正畸自动描绘，提高整个科室的工作效率

*5.3.具有原厂正畸自动描绘功能（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

5.4.具有存贮 打印 刻录 输出 等功能

5.5.图像数据符合 DICOM3.0 标准，可与各种软件兼容。

*5.6.可直接选择拍摄部位，机器自动选择拍摄程序。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章）

6、主机工作站

6.1.中央处理器 :CPU ≥3.6 GHz Intel 四核;内存 ≥16 GB

6.2.硬盘驱动器: ≥1T

6.3.图形显卡: Nvidia 独立显卡; 显存≥1G

6.4.显示器: 显示器尺寸≥26寸;分辨率≥1920*1080

6.5.操作系统:Windows 7/64位

6.6.以太网卡:双以太网口(一个100 Mbits ,一个Intel Pro 1000 GT)

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第4包：光固化灯   数量：6台

- 光强：1200mW/cm2±10%

- 覆盖波长范围：385-515nm

- Click&Cure技术

- 无线

- 可持续使用时间：使用3mins，关闭7mins

- 传统树脂固化时间：10s

- 固化模式：TURBO、高强度1200mW/cm2低强度、软起动

- 光导棒直径：10mm黑色

- 电源：锂聚合物电池，可使用时间：约20mins，充电约：2小时

- 保修3年（电池1年）

- 自带静音风扇

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第5包：根管测量仪   数量:6台

一、功能

1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹；

2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度；

3、锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染；

4、电池可充电，不必反复更换电池；

5、可折叠，方便调整视角。

二、主要技术参数

1、电池：3.7V/750mAh

2、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz

3、输出信号电压：≤～200mV

4、输出信号频率：400Hz和8kHz

5、功耗：≤0.5W

6、显示：4.5寸LCD屏

7、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

三、主要配置

主机 1台 、测量线 1根 、锉夹 4根 、唇挂钩 5个 、探针 2根 、电源适配器 1个

测试器 1个 、使用说明书 1本 、合格证 1份 、保修卡 1份 、装箱单 1份

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第6包：全自动封口机   数量：1台

一、用 途

触摸屏自动封口机用于热塑性塑料复合包装材料的灭菌袋进行封口

的专用设备。

可封口的材料：符合 EN 868-5 以及 YY/T 0698-5 的可密封组合袋和卷材； 符合 EN 868-4 以及 YY/T 0698-4 的纸袋； 高密度聚乙烯材料（如 Tyvek 特卫强）；铝箔复合材料。

不可封口的材料：聚乙烯膜；软 PVC 膜、硬 PVC 片； 尼龙膜；聚丙烯膜。

二、特 点

封口机由机壳（底座+上盖+活门）、电源开关、导向板、传动机构、加热封合机

构、显示屏、操作面板、打印机构、主控制板和开关电源组成。

主要特点：全自动微电脑控温、操作简单、连续封口、大屏幕显示、中文控制界

面、中文打印、工作可靠。可以根据需要设置封口温度、失效日期、锅号、锅次等参 数。该设备把封口打印功能集于一体，是一款外形美观、结构紧凑、轻便易用的封口机。本设备符合《BS EN ISO 11607:2006》和《YY/T 0698-2009》中对封口机的要求。本封口机不在《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 276 号）所规定的Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ类医疗器械范围内，不作为医疗器械管理。

三、技术指标

封口速度： 10 m/min

封口留边： 0～35 mm 可调

封合线宽度：12 mm

工作温度： 60～220℃可调

控温精度： ≤ 1 %

打印方式： 针式打印

工作环境： 20～40℃

交流电源： 220V±10% 50Hz2

功 率： 500 W

最大电流： 3.2A

保 险 丝： 5A×2

外形尺寸： 560×260×220（长×宽×高）mm(不含导向板)

重 量： 18 Kg

存储环境

温 度： 0～55℃；

湿 度： ≤90%（R.H）；

大气压力： 50KPa～106KPa

四、主要特性：

1. 彩色 7”触摸屏显示，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

2. 微电脑智能温度控制设计，工作温度 60～220℃任意设置，温控精度±1%；

3. 高速升温设计： 20℃升至 180℃只需 40 秒，工作温度从 120℃变换至 180℃只需10 秒，高效节能，满足快节奏的工作需要；

4. 辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，工作温度从 180℃降至 120℃只需 40 秒，可有效提高工作效率；

5. 安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全；

6. 封口速度 10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测；

7. 封口宽度 12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求；

8. 封口留边 0～35mm 可调；

9. 浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

10. 具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效期、批次、操作者编号、锅号、锅次等各种打印功能；

11. 灭菌日期、失效日期、批次代码等参数可实现符号和汉字选择打印；

12. 失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整，闰月、大小月自动调整；

13. 自带封口机汉字打印系统，内置两台 12 针打印机，打印清晰，并可以设置打印事项，打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号、锅次、科室；

14. 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示；

15. 具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上；16. 系统会根据选择的打印内容给出袋子的袋宽需求数值，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋；纸塑袋宽度不足时报告提醒；

17. 打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换；

18. 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度；

19. 先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高；

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

第7包：超声波清洗机  数量：1台

功率:75W

电源:AC220V5OHz

内槽尺寸:240＊140＊150mm

容积:6L

温度范围:20-80℃

时间区域:1-60min

质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。

提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。

附：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、其他要求（比选投标人据实自行忽略与本项目无关内容）

- （一）服务类项目

中选人须承诺无条件接受医院考核管理，否则视为实质性不响应。医院每月对中标方进行质量、满意度进行考核，合作期限暂定2年，根据月度考核考核情况决定是否续签下一年度合同，每年签一次。

1、考核方式

在监察科指导下归口科室具体执行月度百分制考核工作，由服务质量考核分值（占90%）和满意度（占10%）分值组成，其中服务质量考核分值由临床医技科室（85%）、归口科室（占5%）分别对中选人服务质量进行考核；归口科室组织相关使用科室进行满意度测评（占10%），月度考核结果报监察科。

2、考核结果运用

（1）合同一年一签，如果一个考核年度内中选人平均分低于80分的，或者连续三个月考核均低于80分的，医院有权与中选人终止合同，中选人自收到业主终止合同通知书之日起30个日历天内无条件撤回在医院的一切设备设施，否则业主清除该设备设施。

（2）中标人在服务期间内就同类问题多次遭到投诉，第一次处罚中选人500元，第二次接到院方限期整改通知后在规定期限内整改不到位时，处罚1000元，医院有权与中标方终止合同。

（3）中标人在服务期间出现重大工作失误，中选人应据实按相关规定予以赔偿，医院有权与中选人终止合同。

（4）中选人月度考核得分在90分以上不予处罚(含90分)，85-90分每低1分扣罚服务费用500元（含85分），80-85分每低1分扣罚服务费用1000元（含80分），80分以下的扣罚服务费1500元且约谈中选公司负责人。

- （二）货物类项目

- *1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作废标并处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

备注：

1、请列出易零部件、耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

2、供应商可自行忽略与本项目无关的要求。

<参选文件格式>

一、参选报价一览表（见附件5）

二、技术参数响应对照表

三、参选产品销售状况及产品用户名单

四、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件1）

五、公司资质（要求见附件2）

六、参选产品资质（要求见附件3）

七、产品彩页

八、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件4）

九、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：

1、医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函；

2、参选文件一式贰份（贰份正本）；

3、参选文件封面请注明采购项目名称、采购编号；

4、参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好；

5、参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的；

（2）参选文件未按要求装订成册的；

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的；

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）；

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）；

（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的。

6、供应商可自行忽略与本项目无关的项目配置要求。

附件1：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件2：

供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，自投标截日所属月往前3年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖公章）：

授权代表人签字：

年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购违法失信行为记录名单、规定期限和范围内限制投标资格。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有包括但不限于上述不良记录之一情形的，你方可取消我公司评审资格或成交资格，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商（加盖公章）：

授权代表人签字：

年   月   日

附件3：

产品资质文件说明

1、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

2、所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

3、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

4、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局等政府主管部门规定的质量标准；保证在采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。本保证书有效期限为：      年    月   日至本次采购供应周期结束。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）

附件5

参选产品报价一览表（样表）

参选单位（加盖公章，电子章无效）：                   授权代表人签字：          参选编号：              第    包

一、参选产品报价（设备类）：

| 序号 | 参选产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元/个） | 总价（元） | 产地 | 制造商名称 | 质保期（年） | 消毒灭菌方式 | 交货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、易损零部件报价（供应商不提供报价则默认为供应商在产品保修期内无偿更换零部件）：

| 序号 | 易损零部件名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 使用年限（年） | 消毒灭菌方式 | 制造厂家、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、耗材报价（供应商不提供报价则默认为供应商在产品报废前无偿提供耗材）：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经严格消毒合格后建议使用次数 | 消毒灭菌方式 | 制造厂家、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、标书是采购项目（设备）、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效；2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品；3、交货期需以日历日为单位进行填写；4、与本项目无关可自行忽略。