<技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 规格：2130×980×530㎜； |  |  |  |
| 2 | 床头：全新ABS工程塑料一次成型，弧线形流畅设计，美观大方，经久耐用，可轻松拆卸，暗藏锁定开关，床尾外侧配备透明塑料床头牌；（提供ABS材料抗菌检验报告） |  |  |  |
| 3 | 床体：采用大型钢厂生产的国标优质型材（材料采用宝钢及同档次产品），双层稳固结构，床架采用40×80×1.5mm以上矩型管，焊接平整美观，无焊缝痕迹。（提供方管检验报告） |  |  |  |
| 4 | 床腿采用40×40×1.5mm优质方管焊接，床尾内侧设置有升降护腿（升降角度0～15°），可根据临床需要形成头低足高位。护腿带有Φ125高级聚氨酯万向轮，双面包裹，防缠绕，使用灵活，无噪音，稳定性更好，带刹车（提供脚轮检验报告） |  |  |  |
| 5 | 床面：采用大型钢厂产厚度≥1.2㎜的冷轧板（材料采用宝钢及同档次产品），一次冲压成型，用新式铰链连接，床面带有床垫格挡，防止床垫滑动；床面下有加强筋，在病员上床、翻身及床面升降过程中床面无响声，坚固牢靠；床体可载重250㎏，工艺质量优良，坚固耐用，床体外侧或四角装有防撞带或防撞角。背部增加钢管加固，采用长弯型架+双支撑卸力结构；（提供床面冷轧板检验报告） |  |  |  |
| 6 | 丝杆：具有过盈保护功能，铜质螺母，内有适量黄油，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇动手柄，背部或腿部不动作，无损坏；带有防尘罩，封闭处理，无灰尘进入；操作过程中轻便、省力、灵活； |  |  |  |
| 7 | 摇把：采用钢制镀铬摇把，隐藏式设计，可折叠。 |  |  |  |
| 8 | 龙门架：立柱及支杆采用铝合金六角棒，连接件采用ABS卡扣，美观牢固，灵活方便，全面满足骨科所需的各种体位牵引，带康复吊环，便于病人进行康复锻炼； |  |  |  |
| 9 | 护栏：采用表面经硬化处理的六档铝合金长护栏（长度1400mm左右，高度380mm）上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；（提供护栏检验报告） |  |  |  |
| 10 | 输液杆：采用Φ19×1.2mm、Φ16×1.2mm优质不锈钢管制作，双节，可自由调节升降高度 |  |  |  |
| 11 | 床下设置有放物架，圆管材料为Φ13×1.0mm，宽度≥600mm； |  |  |  |
| 12 | 床头床尾配备4个输液插孔，床身两侧各配一个引流钩； |  |  |  |
| 13 | 表面处理：采用环保塑粉静电喷涂（提供塑粉抗菌检验报告），喷涂前经除油、二度磷化和抛丸处理，喷涂凝固度达50㎏敲击力，内外防锈，五年内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩为乳白色，与病房整体协调；功能要求：手动四摇分腿式，背部0-75°，腿部0-45°，可任意调节；（提供生产厂家抛丸处理设备和自有喷塑流水线现场照片及设备采购发票） |  |  |  |
| 14 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 15 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |