光学相干断层扫描仪

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 整机原装进口，提供海关报关单及商检单 |  |  |  |
| 2 | - 光源波长： 共焦激光SLO≥750 nm - OCT激光≥800 nm（SS,长波） |  |  |  |
| 3 | 扫描速度：≥50000A-扫描/秒 |  |  |  |
| 4 | OCT分辨率：OCT: 约3 µm (X 和 Y轴)/约4 µm (Z 轴) |  |  |  |
| 5 | 扫描范围：OCT ：扫描宽度: 3-9mm/扫描深度: 2.1 mm |  |  |  |
| 6 | 跟踪系统：旋转跟踪及自动跟踪眼球移动，OCT光源可以进行实时位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位。 |  |  |  |
| 7 | 扫描方式：黄斑线扫、黄斑地形图、黄斑栅格状扫描、视盘地形图、3D扫描 |  |  |  |
| 8 | 软件分析功能： 视网膜图像分析、黄斑厚度地形图、眼前节模式及图像分析、青光眼分析及随访功能 |  |  |  |
| 9 | 眼前节模块：角膜放射状扫描、角膜厚度测量、角膜厚度图、房角测量 |  |  |  |
| 10 | 图片质量处理： ≥50张叠 |  |  |  |
| 11 | 瞳孔直径：2.5 mm |  |  |  |
| 12 | 可见度补偿：-15 D 至 +10 D (VD = 12 mm) |  |  |  |
| 13 | 固视灯：内部固视灯：红色 (660 nm) 、外部固视灯：红色 (630 nm) / 绿色 (565 nm) （可从红色或绿色中选择其一）、眼前段观察------970 nm |  |  |  |
| 14 | 观察和显示方式：8.4 英寸彩色 LCD |  |  |  |
| 15 | PC端口: USB 、 LAN 和 eSATA |  |  |  |
| 16 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 17 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

视野计参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 全中文界面 |  |  |  |
| 2 | - 全中文软件系统V1.1；全中文界面，软件通过省级部门认证 |  |  |  |
| 3 | 该产品通过欧盟CE出口产品认证；并且该产品通过质量认证体系标准（ISO 9001：2000，ISO13485：2003） |  |  |  |
| 4 | 计算机系统：CPU 2.66G以上,内存1G以上，硬盘160G；19寸液晶显示器；DVD刻录机；高分辩率彩色图形打印机；专用天敏视频图像采集卡 |  |  |  |
| 5 | 眨眼动态识别装置 |  |  |  |
| 6 | 独有的环境光亮度自动检测装置 |  |  |  |
| 7 | 自带Dicom 3.0接口，可接入医院的HIS系统，PACS系统，支持医疗网络化。 |  |  |  |
| 8 | 刺激器：（1）刺激面类型：半球型（半径:300mm） （2）光源波长：580 nm650 nm （3）刺激光亮度：2.5～1000 （asb） （4）刺激光能级：27级，每级1db （5）视标：=2 mm （6）刺激密度选择： 144（60度范围内） （7）刺激持续时间选择：0.2～2.0 （S） （8）刺激间隔时间选择：0.2～3.0 （S） （9）固视监视: 多媒体摄像自动眼位监测和盲点刺激间接监视。 （10）腮托行程:垂直 70MM 水平 90MM |  |  |  |
| 9 | 六种检测方法：定量检测、定性检测、自动阈值、快速阈值、全阈值、盲点测试 |  |  |  |
| 10 | 检测范围：检测范围为以下单独各项或部分的任意组合（1）中心10加密 （2）中央30 （3）周边第一象限 （4）周边第二象限（5）周边第三 象限 （6）周边第四象限（7）周边60～90 |  |  |  |
| 11 | 主要功能：（1）黄斑功能检测 （2）中央30度检测 - 象限视野检测 - （4）周边90度视野范围检测 （5）青光眼检测 （6）生理盲区范围检测 （7）自定义范围检测 （8）摄象图象眼位监视 （9）盲点提示眼位监视 （10）带十一种筛选模式 （11）两种输出报告 |  |  |  |
| 12 | 文件管理：包括检查结果的归类存挡、比较及打印输出 |  |  |  |
| 13 | 阈值复查：对已有档案的患者能进行选择复查，以节省时间、提高检查结果的精确度，复查选点时，可以点击选取，也可以拖动选取。 |  |  |  |
| 14 | 数字图、黑白灰阶图、彩色灰阶图、彩色三维立体图、任意剖面图、标准图、统计结果数字比较图、概率图、累积缺损曲线和病人基本信息。包括假阴性、假阳性、盲点检测、平均视敏度检查结果。假阴性、假阳性、盲点监测结果对该次检查的受检者配合情况给出客观评价，从而对检查的准确性提供依据 |  |  |  |
| 15 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 16 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |