拟购手动数字可调定量移液器采购需求项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
| 一、 | 手动单通道移液器 |  |  |  |  |
| 1、 | 移液器可以整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； |  |  |  |  |
| 2、 | 量程锁设定系统，锁定之后，量程无法变动； |  |  |  |  |
| 3、 | 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。带有的密度调节窗口，适用于不同密度的液体，保证移液器最佳的精准度； |  |  |  |  |
| 4、 | 每支移液器RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪售后维护记录； |  |  |  |  |
| 5、 | 极低移液操作用力：新型密封系统、轻质弹簧，以及高质量的活塞润滑油大大降低了移液所需的操作用力，降低重复性肌肉劳损（RSI）风险； |  |  |  |  |
| 6、 | 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； |  |  |  |  |
| 7、 | 弹性吸嘴减少装配及脱卸吸头力度，保证了吸头装配的可重复性及安全性，适配通用型吸头； |  |  |  |  |
| 8、 | 色标按钮设计，可通过颜色区分型号。 |  |  |  |  |
| 9、 | 最大容许偏差，详见附表 |  |  |  |  |
| 二、 | 手动八通道移液器 |  |  |  |  |
| 1、 | 移液器可以整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； |  |  |  |  |
| 2、 | 量程锁设定系统，锁定之后，量程无法变动； |  |  |  |  |
| 3、 | 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。带有的密度调节窗口，适用于不同密度的液体，保证移液器最佳的精准度； |  |  |  |  |
| 4、 | 每支移液器RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪售后维护记录； |  |  |  |  |
| 5、 | 极低移液操作用力：新型密封系统、轻质弹簧，以及高质量的活塞润滑油大大降低了移液所需的操作用力，降低重复性肌肉劳损（RSI）风险； |  |  |  |  |
| 6、 | 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； |  |  |  |  |
| 7、 | 弹性吸嘴减少装配及脱卸吸头力度，保证了吸头装配的可重复性及安全性，适配通用型吸头； |  |  |  |  |
| 8、 | 数字通道标示，确保无论何时都保持同一方向移液。 |  |  |  |  |
| 9、 | 独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，易于保养且节省维修成本。 |  |  |  |  |
| 10、 | 色标按钮设计，可通过颜色区分型号。 |  |  |  |  |
| 11、 | 最大容许偏差，详见附表 |  |  |  |  |
| 三、 | 售后服务要求 | 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
| 四、 | 业绩 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

一、手动单通道移液器

| 规格 | 2ul-20ul | 20ul-200ul | 100 ul -1000 ul |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购数量 | 2 支 | 2 支 | 2 支 |

附：手动单通道移液器最大容许偏差：

| 规格 | 2-20ul |  |  | 20-200ul |  |  | 100 ul -1000 ul |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积 (µl) | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 200 | 100 | 500 | 1000 |
| 系统误差(µL)± | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 系统误差(%)≤ | 5.00 | 1.20 | 1.00 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 3.00 | 1.00 | 0.60 |
| 随机误差(µL)± | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.3 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.00 |
| 随机误差(%)≤ | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 |

二、手动八通道移液器

| 规格 | 0.5-10ul | 采购数量 | 2 支 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：手动八通道移液器最大容许偏差：

| 体积 (µl) | 0.5 | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统误差(µL)± | 0.04 | 0.025 | 0.075 | 0.1 |
| 系统误差(%) | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
| 随机误差(µL)≤ | 0.025 | 0.018 | 0.04 | 0.04 |
| 随机误差 (%) | 5.00 | 1.80 | 0.80 | 0.40 |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |