电子灸治疗仪定稿版参数

1、适用范围：

适用于人体穴位艾灸治疗。

- 2、电子灸治疗仪由加热灸头(不含药)、控制面板、固定架和底座组成；灸包需和电子灸治疗仪配套使用，由耐高温材料制成(内含艾绒、艾柱等灸材物质，不含其他杂质)。

3、输出温度：

电子灸治疗仪输出温度为50ºC～70ºC可调，温度误差±3，输出温度上限≤70ºC。

4、定时功能：

电子灸治疗仪应有定时装置，定时允差为±5%，时间可调。（技术要求，连续工作时间大于等于60分钟）

- 5、操作面板上有红光按键，具备红光功能。

- 6、具有防倾倒功能。

7、灸头的面积尺寸：

灸头的加热面积应≥250cm²，允差为±5%。

8、工作噪声：

电子灸治疗仪工作状态下的噪声≤60dB（A）。

9、其他功能：

9.1、具有手动停止输出的功能；

9.2、电子灸治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出；

9.3、电子灸治疗仪有恒温超温保护装置，当治疗温度超过60ºC报警值时，超温保护装置启动，会切断输出。

- 10、电子灸治疗仪、灸包均有合格的医疗器械使用证。

11、售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）

12、提供近3年内同机型设备国内医院用户合同2家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）